*Bausch + Lomb is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

Distributed by:

Bausch & Lomb Incorporated

1400 North Goodman St.

Rochester, NY  14609 USA

Manufactured by:

Peregrine Surgical Ltd.

51 Britain Drive

New Britain, PA  18901

www.peregrinesurgical.com

Imported by:

Bausch & Lomb Netherlands B.V.

Koolhovenlaan 110, 1119 NH Schiphol-Rijk

P.O. Box 75774, 118 ZX Schiphol

The Netherlands

Swiss Authorized Rep:

Bausch & Lomb Swiss AG

Industriestrasse 15A

6301 Zug, Switzerland

:

ADVENA LTD.

Tower Business Centre, 2nd Fl.

Tower Street, Swatar, BKR 4013

Malta

0344

: Medical Device

: Prescription Only

: Sterilized using ethylene oxide

: Caution

:  Do not re-use

:  Do not use if package is damaged

:  Do not resterilize

PK10IN00 Rev. E

:  Does not contain latex

: Consult instructions for use

: Use by Date

: Batch Code

:  Keep dry

:  Keep away from sunlight

: Double Sterile Barrier System

-	No part of this booklet may be reproduced in any form without written 
permission from Peregrine Surgical Ltd.

-	Žádná část této příručky nesmí být žádným způsobem reprodukována bez písemného 
svolení společnosti Peregrine Surgical Ltd.

-	Denne brochure må hverken helt eller delvist gengives i nogen form uden skriftlig 
tilladelse fra Peregrine Surgical Ltd.

-	Es ist ohne schriftliche Genehmigung von Peregrine Surgical Ltd. nicht erlaubt, 
diese Gebrauchsanweisung oder Teile daraus auf irgendeine Weise zu vervielfältigen.

-	Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κανενός τμήματος αυτού του φυλλαδίου, σε οποιαδήποτε μορφή, 
χωρίς τη γραπτή έγκριση της Peregrine Surgical Ltd.

-	Ninguna parte de este folleto puede reproducirse de manera alguna sin el permiso por escrito 
de Peregrine Surgical Ltd.

-	Käesoleva brošüüri mistahes osa reprodutseerimine mistahes kujul ilma ettevõtte 
Peregrine Surgical Ltd. kirjaliku loata on keelatud.

-	Mitään tämän kirjasen osaa ei saa jäljentää missään muodossa ilman 
Peregrine Surgical Ltd:n antamaa kirjallista lupaa.

-	La reproduction, même partielle, de cette brochure est interdite sans
l’autorisation écrite de Peregrine Surgical Ltd.

-	Ennek a füzetnek semmilyen része, semmilyen formában nem sokszorosítható a 
Peregrine Surgical Ltd. írásos engedélye nélkül.

-	La riproduzione in una forma qualsiasi del presente opuscolo 
senza previa autorizzazione scritta della Peregrine Surgical Ltd è vietata.

-	Geen enkel deel van deze brochure mag worden vermenigvuldigd in welke vorm 
dan ook zonder schriftelijke toestemming van Peregrine Surgical Ltd.

-	Uten skriftlig tillatelse fra Peregrine Surgical Ltd., kan ingen del av dette heftet gjengis på noen måte.

-	Nie wolno powielać żadnej części niniejszej broszury w żadnej formie bez pisemnego 
zezwolenia firmy Peregrine Surgical Ltd.

-	Não é permitida a reprodução, sob qualquer forma, de qualquer parte deste folheto sem 
a autorização escrita da Peregrine Surgical Ltd.

-	Nicio parte a acestei broşuri nu poate fi reprodusă, sub nicio formă, fără 
permisiunea în scris din partea Peregrine Surgical Ltd.

-	Воспроизведение какой-либо части настоящей брошюры в любой форме без письменного 
разрешения компании Peregrine Surgical Ltd запрещается.

-	Žiadna časť tejto príručky sa nesmie reprodukovať v žiadnej podobe bez písomného 
súhlasu spoločnosti Peregrine Surgical Ltd.

-	Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form utan skriftligt 
godkännande från Peregrine Surgical Ltd.

EN

Indications for Use

For photocoagulation and illumination during ophthalmic surgery. This device delivers illumination as well as laser energy to the target tissue, causing coagulation. Spot size can be varied by altering the distance between the tissue and the probe tip.

Instructions for Use

The Laser Probe is designed to be used in combination with an Iridex medical laser in the Vis-NIR transmission range of 532 nm to 810 nm with a maximum power output of 2.5 Watts and that is appropriate for photocoagulation. This device can be used with other laser sources but it must be an FDA approved laser source that meets the specifications above. The light portion of the device was designed for use with the Bausch & Lomb Stellaris PC light source. The Stellaris PC uses a 75 Watt Xenon arc lamp that emits light with an output of 30 lumens within the wavelength range of 441 nm to 665 nm. Please verify that the Laser Probe is compatible with the ophthalmic system with which it is used. See laser operations manual for safety precautions and to ensure both the laser and light source meet above requirements; if the requirements are not met do not use this device. The device is intended to transmit energy; but does not generate energy. Optical radiation testing resides with the manufacturer of the laser.

Packaging

The Laser Probes are supplied sterile. The Laser Probes are ethylene oxide sterilized and guaranteed to be sterile until the expiration date stated on the product label. Each Laser Probe is packaged in a double peel pouch for ease of introduction into the sterile field.

Preparation

-	Please visually inspect the packaging of the sterile Laser Probe for possible damages and expiration date. Probes from previously opened or damaged packaging must be deemed unsterile.

- 	Unpack the Laser Probe in a sterile environment.

- 	Set the medical laser equipment in a safe setting following the instructions of the system manual.

- 	Remove Laser Probe from protections tray, remove band and uncoil.

- 	The proximal end (SMA connector) is inserted into the receptor port of the medical laser equipment following the instructions of the system manual.

- 	Insert the illumination connector into the appropriate light source or light source adapter.

- 	The distal end handpiece is used as indicated.

Performance testing

To test the performance for the safe use of the Laser Probe, the image of the aiming beam can be inspected before the start of the laser procedure. For this purpose, the tip of the probe is pointed straight to a bright (white) surface at a distance of about 20cm (8"). The usual colored aiming beam is activated on the medical laser equipment.

When the image is circular and evenly illuminated, the performance of the Laser Probe is acceptable. If the image is faint or unequal, the Laser Probe should not be used.

Each probe has been tested to ensure efficient transmission of light energy at the operational wavelengths. The average transmission efficiency for each gauge is as follows: 20ga – 96%, 23ga – 58%,

25ga – 33%.

Directions for Use

Insert probe through incision. Positioning the Laser Probe closer to its intended target will provide a decreased laser spot size as well as a focused light field. Backing probe away from its intended target will result in a larger laser spot size and wider illuminating field.

Warning

Avoid unnecessary illumination of the retina using the aiming beam.

Please read carefully the instructions for full clinical use provided by the manufacturer of the medical laser equipment.

Do not apply excessive stress to the Laser Probe as to avoid product damage.

Avoid contact of the Laser Probe tip with human tissue, blood or other instruments, because of the risk of uncontrolled scatter or damage to the Laser Probe.

Please store the product in a dry and clean environment.

Reuse may not guarantee optimal performance, safety or sterility and may cause patient injury or infection.

The use of flammable anesthetics or oxidizing gases such as nitrous oxide and oxygen should be avoided. Some materials, for example cotton or wool when saturated with oxygen, may be ignited by the high temperatures produced in normal use of the laser equipment. The solvents of adhesives and flammable solutions used for cleaning and disinfecting should be allowed to evaporate before the laser equipment is used. Attention should also be drawn to the danger of ignition of endogenous gases.

User to report any serious incident that has occurred in relation to this device to the manufacturer and the authority having jurisdiction in the incident locale.

Caution

(USA) Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed physician.

CS

Indikace pro použití

Pro fotokoagulaci a osvětlování v oftalmické chirurgii. Toto zařízení dodává cílové tkáni osvětlení i laserovou energii a způsobuje koagulaci. Velikost pole se může měnit změnou vzdálenosti mezi tkání a hrotem sondy.

Návod k použití

Laserovou sondu lze používat v kombinaci s laserem pro použití ve zdravotnictví Iridex v pásmu Vis-NIR s rozsahem vlnových délek 
532 nm až 810 nm s maximálním výstupním výkonem 2,5 wattů, který je vhodný pro fotokoagulaci. Toto zařízení se může používat s jinými laserovými zdroji, ale musí se jednat o laserový zdroj schválený Správou pro potraviny a léčiva (FDA), který vyhovuje výše uvedeným specifikacím. Světelná část zařízení je určena k použití se světelným zdrojem Bausch & Lomb Stellaris PC. Stellaris PC používá 75wattovou xenonovou obloukovou výbojku, která vyzařuje světlo s výkonem 
30 lumenů s rozsahem vlnových délek 441 nm až 665 nm. Prosím zkontrolujte, zda je tato laserová sonda kompatibilní s oftalmickým systémem, se kterým se používá. Bezpečnostní opatření vyhledejte v provozní příručce laseru. Ujistěte se, že laser i světelný zdroj splňují výše uvedené požadavky; pokud požadavky nejsou splněny, zařízení nepoužívejte. Zařízení je určeno k přenosu energie, ale energii nevyrábí. Testování optické radiace je odpovědností výrobce laseru.

Balení

Laserové sondy se dodávají sterilní. Laserové sondy jsou sterilizovány ethylenoxidem a jejich sterilita je zaručena, pokud neuplynulo datum exspirace uvedené na štítku výrobku. Každá laserová sonda je zabalena ve dvojitém odlepovacím sáčku, který slouží ke snadnému zanesení sondy do sterilního pole.

Příprava

-	Prosím prohlédněte sterilní obal laserové sondy, zda není nijak poškozen a zda neuplynulo datum exspirace. Sondy z otevřených nebo poškozených obalů je nutno považovat ze nesterilní.

- 	Laserovou sondu vybalujte ve sterilním prostředí.

- 	Uveďte laserový systém pro použití ve zdravotnictví do zabezpečené polohy podle pokynů uvedených v příručce k systému.

- 	Vyjměte laserovou sondu z ochranného podnosu, odstraňte pásku a sondu rozviňte.

- 	Proximální konec (konektor SMA) se zavádí do přijímacího portu systému laseru pro použití ve zdravotnictví (podle pokynů v příručce k systému).

- 	Konektor osvětlení zasuňte do vhodného světelného zdroje nebo adaptéru světelného zdroje.

- 	Rukojeť na distálním konci se používá podle indikací.

Testování funkce

Chcete-li provést test funkčnosti laserové sondy, abyste ji mohli bezpečně používat, musíte před zahájením vlastního laserového výkonu zkontrolovat obraz zaměřovacího paprsku. Chcete-li to učinit, namiřte hrot sondy přímo na světlý (bílý) povrch ve vzdálenosti cca 20 cm. Na systému laseru pro použití ve zdravotnictví se aktivuje obvyklý zbarvený zaměřovací paprsek.

Má-li obraz vzhled kruhu a je-li rovnoměrně osvětlený, je funkčnost laserové sondy přijatelná. Je-li obraz slabý a nerovnoměrný, laserová sonda se nesmí používat.

Každá sonda byla testována, aby byl zajištěn účinný přenos světelné energie při provozních vlnových délkách. Průměrná účinnost přenosu u každého průměru je: 20 ga – 96 %, 23 ga – 58 %, 25 ga – 33 %.

Návod k použití

Zasuňte sondu skrz incizi. Když se laserová sonda umístí do blízkosti zamýšleného cíle, zmenší se světelný kruh laseru a také zaměřené osvětlené pole. Oddálení sondy od zamýšleného cíle povede ke zvětšení světelného kruhu laseru a k širšímu osvětlenému poli.

Varování

Zabraňte zbytečnému osvětlení sítnice zaměřovacím paprskem.

Přečtěte si prosím pečlivě pokyny pro úplné klinické použití dodané výrobcem laserového systému vhodného pro použití ve zdravotnictví.

Laserovou sondu nadměrně mechanicky nenamáhejte, aby nedošlo k poškození výrobku.

Kvůli riziku nekontrolovaného rozptylu světla nebo poškození laserové sondy nesmí hrot laserové sondy přijít do kontaktu s  lidskou tkání, krví nebo s jinými přístroji.

Výrobek skladujte na suchém a čistém místě.

Při opakovaném použití nelze zaručit optimální funkčnost, bezpečnost ani sterilitu prostředku. Při opakovaném použití může dojít ke zranění nebo infekci pacienta.

Použití hořlavých anestetik nebo plynů s oxidačním účinkem, jako je oxid dusný a kyslík, je nutno vyloučit. Některé materiály (např. vata nebo vlna) se po nasycení kyslíkem mohou vznítit při vysokých teplotách, které se vyskytují při normálním provozu laserového systému. Rozpouštědla v lepidlech a hořlavých roztocích používaných k čištění a dezinfekci se musí před použitím laserového systému nechat odpařit. Pozornost je též nutno věnovat nebezpečí vznícení endogenních plynů.

Každou vážnou nehodu, ke které dojde v souvislosti s tímto zařízením, musí uživatel ohlásit výrobci a orgánu jurisdikce v místě nehody.

Upozornění

Podle federálních zákonů USA je prodej tohoto prostředku omezen pouze na lékařský předpis.

DA

Indikationer

Til fotokoagulation og belysning ved oftalmisk kirurgi. Apparatet leverer belysning såvel som laserenergi til målvævet, hvor det forårsager koagulation. Plettens størrelse kan ændres ved at ændre afstanden mellem vævet og probespidsen.

Brugsanvisning

Laserproben er udviklet til brug sammen med en Iridex medicinsk laser i Vis-NIR-transmissionsområdet 532 nm til 810 nm med en maksimal udgangseffekt på 2,5 watt, og som er egnet til fotokoagulation. Apparatet kan bruges med andre laserkilder, men laserkilden skal være FDA-godkendt og opfylde de ovenstående specifikationer. Apparatets lysdel er beregnet til brug sammen med Bausch & Lomb Stellaris PC lyskilden. Stellaris PC bruger en 75 watt Xenon buelampe, der afgiver lys med en effekt på 30 lumen inden for et bølgelængdeområde på 441 nm til 665 nm. Bekræft, at laserproben er kompatibel med det oftalmiske system, som det skal anvendes med. Se brugervejledningen til laseren for sikkerhedsforanstaltninger og for at sikre, at både laser og lyskilde opfylder de ovenstående krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, må apparatet ikke anvendes. Apparatet er beregnet til at overføre energi, men genererer ikke energi. Det er laserproducentens ansvar at teste optisk bestråling.

Pakning

Laserproberne leveres sterile. Laserproberne er steriliseret med ethylenoxid og garanteres at være sterile indtil udløbsdatoen, der er angivet på produktetiketten. Hver laserprobe er pakket i en dobbelt peel-open pose for at lette indføring i det sterile felt.

Klargøring

-	Undersøg laserprobens pakning visuelt for eventuelle skader og udløbsdato. Prober fra pakninger, der har været åbnet eller er beskadiget, skal betragtes som værende usterile.

- 	Pak laserproben ud i et sterilt miljø.

- 	Anbring det medicinske laserudstyr på et sikkert sted i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen til systemet.

- 	Tag laserproben ud af beskyttelsesbakken, fjern båndet og rul 
sonden ud.

- 	Den proksimale ende (SMA-konnektoren) indføres i modtageporten på det medicinske laserudstyr ifølge anvisningerne i brugsanvisningen til systemet.

- 	Indfør strålingskonnektoren i den passende lyskilde eller lyskildeadapter.

- 	Håndstykket på den distale ende anvendes som angivet.

Ydelsesprøve

Inden laserindgrebet påbegyndes, kan sigtestrålens billede undersøges for at afprøve ydeevnen med henblik på sikker anvendelse af laserproben. Til dette formål rettes probespidsen lige imod en lys (hvid) overflade i en afstand af ca. 20 cm. Den almindelige kulørte sigtestråle aktiveres på det medicinske laserudstyr.

Når billedet er cirkulært og jævnt oplyst, fungerer laserproben acceptabelt. Hvis billedet er uklart eller ujævnt, må laserproben ikke anvendes.

Hver probe er blevet testet for at sikre effektiv gennemgang af 
lysenergi ved de driftsmæssige bølgelængder. Den gennemsnitlige gennemgangseffekt for hver størrelse er følgende: Str. 20 – 96 %, 
str. 23 – 58 %, str. 25 – 33 %.

Brugsvejledning

Før proben ind gennem snittet. Når laserproben placeres tættere på det tilsigtede mål, reduceres laserplettens størrelse, og der dannes et fokuseret lysfelt. Hvis proben flyttes tilbage og væk fra det tilsigtede mål, fremkommer en større laserplet og et bredere lysfelt.

Advarsel

Undgå unødvendig bestråling af retina med sigtestrålen.

Læs omhyggeligt alle de anvisninger for fuld klinisk anvendelse, som er udleveret af producenten af det medicinske laserudstyr.

Undgå at påføre laserproben overdreven belastning for at undgå beskadigelse af produktet.

Undgå, at laserprobens spids berører humant væv, blod eller andre instrumenter på grund af risikoen for ukontrolleret strålespredning eller beskadigelse af laserproben.

Opbevar produktet i et tørt, rent miljø.

Genbrug garanterer ikke optimal ydelse, sikkerhed eller sterilitet og kan give anledning til patientskade eller infektion.

Anvendelse af brændbare anæstesimidler eller oxiderende gasser som f.eks. lattergas eller ilt bør undgås. Visse materialer, f.eks. bomuld eller uld, kan, når de er mættet med ilt, blive antændt af de høje temperaturer, der frembringes ved normal anvendelse af laserudstyret. Opløsningsmidler i klæbestoffer og brændbare opløsninger anvendt til rengøring og desinfektion skal have mulighed for at fordampe, før laserudstyret anvendes. Man skal også være opmærksom på faren for antændelse af endogene gasser.

Brugeren skal rapportere enhver alvorlig hændelse, der er opstået med denne enhed, til fabrikanten og den autoritet der har myndighed i det område, hændelsen forekom i.

Forsigtig

Ifølge amerikansk lovgivning må salg af dette produkt kun ske gennem eller på ordination af en læge.

DE

Indikationen

Zur Photokoagulation und Beleuchtung bei augenchirurgischen Eingriffen. Dieses Produkt kann das Zielgewebe beleuchten und Laserenergie daran abgeben, die eine Koagulation bewirkt. Durch Änderung des Abstands zwischen dem Gewebe und der Sondenspitze lässt sich die Größe des Laserflecks variieren.

Gebrauchsanweisung

Die Lasersonde ist für die Verwendung zusammen mit einem medizinischen Laser der Marke Iridex im sichtbaren bzw. Nahinfrarot-Bereich von 532 nm bis 810 nm mit einer maximalen Ausgangsleistung von 2,5 Watt ausgelegt, der für die Photokoagulation geeignet ist. Dieses Produkt kann zusammen mit anderen Laserlichtquellen verwendet werden; diese müssen jedoch eine FDA-Zulassung aufweisen und die oben angegebenen Spezifikationen erfüllen. Der Lichtabschnitt des Produkts ist für die Verwendung zusammen mit der Lichtquelle Stellaris PC von Bausch & Lomb ausgelegt. Die Stellaris PC verwendet eine Xenon-Lichtbogenlampe von 75 Watt und gibt einen Lichtstrom von 30 Lumen im Wellenlängenbereich von 441 nm bis 665 nm ab. Sicherstellen, dass die Lasersonde mit dem zur Verwendung vorgesehenen ophthalmischen System kompatibel ist. Hinsichtlich der Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit und zur Bestätigung, dass sowohl der Laser als auch die Lichtquelle die oben angegebenen Spezifikationen erfüllen, die Bedienungsanleitung des Lasers beachten. Bei Nichteinhaltung der Spezifikationen darf dieses Produkt nicht verwendet werden. Das Produkt dient zur Übertragung von Energie, jedoch erzeugt es keine Energie. Die Prüfung der optischen Strahlung obliegt dem Hersteller des Lasers.

Verpackung

Die Lasersonden werden steril geliefert. Die Lasersonden sind mit Ethylenoxid sterilisiert; die Sterilität ist bis zu dem auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum gewährleistet. Zur leichteren Einführung in den Sterilbereich ist jede Lasersonde in einen doppelten Peelbeutel verpackt.

Vorbereitung

-	Die Verpackung der sterilen Lasersonde auf mögliche Schäden überprüfen und sicherstellen, dass die Verwendbarkeitsdauer noch nicht abgelaufen ist. Sonden aus bereits geöffneten oder beschädigten Packungen sind als unsteril zu betrachten.

- 	Die Lasersonde in steriler Umgebung aus der Verpackung nehmen.

- 	Den medizinischen Laser entsprechend den Anleitungen im Systemhandbuch an einer sicheren Stelle aufstellen.

- 	Die Lasersonde aus der schützenden Schale nehmen, das Band entfernen und die Sonde entrollen.

- 	Das proximale Ende (SMA-Stecker) wird in die Buchse am medizinischen Laser entsprechend den Anweisungen im Systemhandbuch eingesteckt.

- 	Den Stecker für das Licht an der betreffenden Lichtquelle oder dem Lichtquellenadapter anschließen.

- 	Das Handstück am distalen Ende wird wie angezeigt verwendet.

Funktionstest

Um den unbedenklichen Einsatz der Lasersonde sicherzustellen, kann das Bild des Zielstrahls vor dem Beginn des Laserverfahrens überprüft werden. Zu diesem Zweck wird die Spitze der Sonde in einem Abstand von ca. 20 cm direkt auf eine helle (weiße) Oberfläche gerichtet. Am medizinischen Laser wird der reguläre Farbzielstrahl aktiviert.

Die Lasersonde funktioniert einwandfrei, wenn das erhaltene Bild rund und gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Die Lasersonde nicht verwenden, wenn das Bild schwach oder ungleichmäßig ist.

Jede Sonde wurde getestet, um eine effiziente Übertragung der Lichtenergie der Betriebswellenlängen zu gewährleisten. Der durchschnittliche Übertragungswirkungsgrad der einzelnen Größen beträgt: 20 G – 96%, 23 G – 58%, 25 G – 33%.

Verwendung

Die Sonde durch den Schnitt einführen. Mit zunehmender Annäherung der Lasersonde an das vorgesehene Ziel wird der Laserfleck kleiner und das Lichtfeld stärker fokussiert. Durch Vergrößerung des Abstandes zwischen Sonde und vorgesehenem Ziel werden der Laserfleck und das Ausleuchtungsfeld größer.

Warnung

Unnötige Ausleuchtung der Retina mit dem Zielstrahl vermeiden.

Die Angaben des Herstellers des medizinischen Lasers zum kompletten klinischen Einsatz des Geräts sorgfältig beachten.

Die Lasersonde nicht übermäßig belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Die Spitze der Lasersonde nicht mit menschlichem Gewebe, Blut oder anderen Instrumenten in Berührung bringen, da die Gefahr einer unkontrollierten Streuung oder einer Beschädigung der Lasersonde besteht.

Das Produkt in sauberer und trockener Umgebung lagern.

Bei einer Wiederverwendung kann keine optimale Leistung, Sicherheit und Sterilität gewährleistet werden und es kann zu Verletzungen oder Infektionen beim Patienten kommen.

Keine entflammbaren Anästhetika oder oxidierenden Gase wie z. B. Stickstoffoxid oder Sauerstoff verwenden. Bestimmte Materialien, wie z. B. Baumwolle oder Wolle, können sich in sauerstoffgesättigtem Zustand bei den hohen Temperaturen, wie sie bei normalem Einsatz des Lasers auftreten, selbst entzünden. Die in Klebstoffen und den für Reinigung und Desinfektion verwendeten entflammbaren Flüssigkeiten enthaltenen Lösungsmittel sollten vor Verwendung des Lasersystems vollständig verdunstet sein. Auf die von endogenen Gasen ausgehende Entzündungsgefahr wird ebenfalls hingewiesen.

Der Anwender muss jeden schwerwiegenden Zwischenfall, der in Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten ist, dem Hersteller sowie der vor Ort für solche Zwischenfälle zuständigen Behörde melden.

Vorsicht

In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur an einen Arzt oder auf ärztliche Verordnung abgegeben werden.

EL

Ενδείξεις χρήσης

Για φωτοπηξία και φωτισμό κατά τη διάρκεια οφθαλμολογικής χειρουργικής επέμβασης. Αυτή η συσκευή παρέχει φωτισμό, καθώς επίσης και ενέργεια λέιζερ, στον ιστό-στόχο, προκαλώντας πήξη. Το μέγεθος της κηλίδας μπορεί να διαφοροποιηθεί με τη μεταβολή της απόστασης μεταξύ του ιστού και του άκρου της κεφαλής.

Οδηγίες χρήσης

Η κεφαλή λέιζερ έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συνδυασμό με ιατρικό λέιζερ Iridex στο εύρος μετάδοσης Vis-NIR (ορατό-εγγύς υπέρυθρο) από 532 nm έως 810 nm, με μέγιστη έξοδο ισχύος 2,5 Watt, το οποίο είναι κατάλληλο για φωτοπηξία. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες πηγές λέιζερ, αλλά η πηγή λέιζερ πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) και να πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές. Το τμήμα φωτός της συσκευής σχεδιάστηκε για χρήση με την πηγή φωτός Bausch & Lomb Stellaris PC. Η πηγή φωτός Stellaris PC χρησιμοποιεί λυχνία τόξου ξένου, ισχύος 75 Watt, η οποία εκπέμπει φως με έξοδο 30 lumen εντός του εύρους μηκών κύματος από 441 nm έως 665 nm. Επιβεβαιώστε ότι η κεφαλή λέιζερ είναι συμβατή με το οφθαλμικό σύστημα με το οποίο χρησιμοποιείται. Για τις προφυλάξεις ασφάλειας και για να βεβαιωθείτε ότι το λέιζερ και η πηγή λέιζερ πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργιών του λέιζερ. Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις, μη χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Η συσκευή προορίζεται για τη μετάδοση ενέργειας, αλλά δεν παράγει ενέργεια. Οι οπτικές δοκιμές ακτινοβολίας αποτελούν ευθύνη του κατασκευαστή του λέιζερ.

Συσκευασία

Η κεφαλή λέιζερ παρέχεται στείρα. Οι κεφαλές λέιζερ αποστειρώνονται με οξείδιο του αιθυλενίου και είναι εγγυημένα στείρες μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος. Κάθε κεφαλή λέιζερ συσκευάζεται σε διπλή αποκολλώμενη θήκη για ευκολία εισαγωγής στο στείρο πεδίο.

Προετοιμασία

-	Επιθεωρήστε οπτικά τη συσκευασία της στείρας κεφαλής λέιζερ για πιθανές ζημιές και για την ημερομηνία λήξης. Κεφαλές από συσκευασίες που έχουν προηγουμένως ανοιχτεί ή έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να θεωρούνται μη στείρες.

- 	Αποσυσκευάστε την κεφαλή λέιζερ σε στείρο περιβάλλον.

- 	Ρυθμίστε τον εξοπλισμό του ιατρικού λέιζερ σε ασφαλή ρύθμιση, ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου του συστήματος.

- 	Αφαιρέστε την κεφαλή λέιζερ από τον προστατευτικό δίσκο, αφαιρέστε την ταινία και ξετυλίξτε την κεφαλή.

- 	Το εγγύς άκρο (σύνδεσμος SMA) εισάγετε στη θύρα δέκτη του εξοπλισμού ιατρικού λέιζερ, ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου του συστήματος.

- 	Εισάγετε τον σύνδεσμο φωτισμού στην κατάλληλη πηγή φωτός ή στον κατάλληλο προσαρμογέα πηγής φωτός.

- 	Η χειρολαβή του περιφερικού άκρου χρησιμοποιείται με τον τρόπο που υποδεικνύεται.

Δοκιμασία απόδοσης

Για να δοκιμάσετε την απόδοση για την ασφαλή χρήση της κεφαλής λέιζερ, μπορείτε να ελέγξετε την εικόνα της ακτίνας σκόπευσης πριν από την έναρξη της διαδικασίας με το λέιζερ. Για αυτό τον σκοπό, το άκρο της κεφαλής στρέφεται κάθετα επάνω σε μια φωτεινή (λευκή) επιφάνεια σε απόσταση περίπου 20 cm. Η συνηθισμένη έγχρωμη ακτίνα σκόπευσης ενεργοποιείται στον εξοπλισμό ιατρικού λέιζερ.

Όταν η εικόνα είναι κυκλική και ομοιόμορφα φωτισμένη, η απόδοση της κεφαλής λέιζερ είναι αποδεκτή. Εάν η εικόνα είναι θαμπή ή ανομοιόμορφη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κεφαλή λέιζερ.

Κάθε κεφαλή έχει δοκιμαστεί για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική μετάδοση φωτεινής ενέργειας στα χρησιμοποιούμενα μήκη κύματος. Η μέση απόδοση της μετάδοσης για κάθε gauge είναι η εξής: 20 G – 96%, 23 G – 58%, 25 G – 33%.

Οδηγίες χρήσης

Εισάγετε την κεφαλή μέσα από την τομή. Η τοποθέτηση της κεφαλής λέιζερ πιο κοντά στον στόχο για τον οποίο προορίζεται θα δημιουργήσει μειωμένο μέγεθος κηλίδας λέιζερ, καθώς επίσης και πιο εστιασμένο πεδίο φωτός. Η απομάκρυνση της κεφαλής από τον στόχο για τον οποίο προορίζεται θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο μέγεθος κηλίδας και πιο ευρύ πεδίο φωτισμού.

Προειδοποίηση

Αποφύγετε τον άσκοπο φωτισμό του αμφιβληστροειδούς με τη χρήση της ακτίνας σκόπευσης.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ολοκληρωμένη κλινική χρήση που παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ιατρικού λέιζερ.

Μην ασκείτε υπερβολική τάση στην κεφαλή λέιζερ για να αποτρέψετε την πρόκληση τυχόν ζημιάς στο προϊόν.

Αποφύγετε την επαφή του άκρου της κεφαλής του λέιζερ με ανθρώπινο ιστό, αίμα ή άλλα όργανα, λόγω του κινδύνου μη ελεγχόμενης σκέδασης ή πρόκλησης ζημιάς στην κεφαλή λέιζερ.

Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον.

Η επαναχρησιμοποίηση ενδέχεται να μη διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση, ασφάλεια ή στειρότητα και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή λοίμωξη του ασθενούς.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εύφλεκτων αναισθητικών ή οξειδωτικών αερίων, όπως το υποξείδιο του αζώτου και το οξυγόνο. Ορισμένα υλικά, για παράδειγμα το βαμβάκι ή το μαλλί, όταν κορεστούν με οξυγόνο ενδέχεται να εκραγούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που δημιουργούνται κατά την κανονική χρήση του εξοπλισμού λέιζερ. Θα πρέπει να επιτρέπεται η εξάτμιση διαλυτών κόλλας και εύφλεκτων διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση, πριν από τη χρήση εξοπλισμού λέιζερ. Πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή στον κίνδυνο ανάφλεξης ενδογενών αερίων.

Ο χρήστης οφείλει να αναφέρει οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με το εν λόγω ιατροτεχνολογικό προϊόν στον κατασκευαστή και στην αρχή που έχει δικαιοδοσία στον τόπο του περιστατικού.

Προσοχή

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής σε ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού που διαθέτει νόμιμη άδεια.

ES

Indicaciones de uso

Para fotocoagulación e iluminación durante la cirugía oftálmica. Este dispositivo proporciona tanto iluminación como energía láser al tejido diana, causando coagulación. El tamaño del punto láser se puede cambiar variando la distancia entre el tejido y la punta de la sonda.

Instrucciones de uso

La sonda láser está diseñada para utilizarse en combinación con un láser médico Iridex que sea adecuado para la fotocoagulación, con una salida de potencia máxima de 2,5 vatios, en un intervalo de transmisión Vis-NIR de 532 nm a 810 nm. Este dispositivo puede utilizarse con otras fuentes de láser, siempre que se emplee una fuente de láser aprobada por la FDA que cumpla las especificaciones anteriores. La parte luminosa del dispositivo se diseñó para utilizarse con la fuente de luz Stellaris PC de Bausch & Lomb. La fuente Stellaris PC emplea una lámpara de arco de xenón de 75 vatios que emite luz con una intensidad de 30 lm en el intervalo de longitudes de onda de 441 nm a 665 nm. Asegúrese de que la sonda láser sea compatible con el sistema oftálmico con el que se vaya a utilizar. Consulte el manual de uso del láser para ver las precauciones de seguridad y asegurarse de que tanto el láser como la fuente de luz cumplan los requisitos anteriores; si no se cumplen estos requisitos, no utilice el dispositivo. El dispositivo está concebido para transmitir energía; sin embargo, este dispositivo no genera energía. Las pruebas de radiación óptica competen al fabricante del láser.

Envase

Las sondas láser se suministran estériles. Las sondas láser están esterilizadas con óxido de etileno, y su esterilidad está garantizada hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del producto. Cada sonda láser está envasada en una bolsa doble pelable para facilitar su introducción en el campo estéril.

Preparación

-	Inspeccione visualmente el envase de la sonda láser estéril para comprobar si presenta daños y consultar la fecha de caducidad. Las sondas que estén en envases previamente abiertos o dañados deben considerarse no estériles.

- 	Extraiga la sonda láser de su envase en un entorno estéril.

- 	Coloque el equipo de láser médico en un entorno seguro siguiendo las instrucciones del manual del sistema.

- 	Extraiga la sonda láser de la bandeja protectora, retire la banda y desenrolle la sonda.

- 	El extremo proximal (conector SMA) debe introducirse en la conexión receptora del equipo de láser médico siguiendo las instrucciones del manual del sistema.

- 	Introduzca el conector de iluminación en la fuente luminosa o en el adaptador de fuente luminosa adecuados.

- 	La pieza de mano del extremo distal se utiliza de la forma indicada.

Pruebas de funcionamiento

Para probar el funcionamiento para el uso seguro de la sonda láser, antes de iniciar cualquier procedimiento con láser puede inspeccionarse la imagen del haz guía. Para ello, la punta de la sonda se apunta en línea recta hacia una superficie brillante (blanca) situada a una distancia de unos 20 cm. El haz guía coloreado habitual se activa en el equipo de láser médico.

Cuando la imagen es circular y está iluminada de manera uniforme, la sonda láser funciona de manera aceptable. Si la imagen es borrosa o desigual, la sonda láser no debe utilizarse.

Cada sonda se ha sometido a pruebas para garantizar la transmisión eficiente de energía luminosa a las longitudes de onda de trabajo. La eficiencia de transmisión media de cada calibre es: 20 G – 96 %, 
23 G – 58 %, 25 G – 33 %.

Modo de empleo

Introduzca la sonda a través de la incisión. Al acercar la sonda láser a la diana deseada, el tamaño del punto láser disminuirá y se obtendrá un campo luminoso concentrado. Al alejar la sonda de la diana deseada, el tamaño del punto láser aumentará y se obtendrá un campo luminoso más amplio.

Advertencia

Evite la iluminación innecesaria de la retina utilizando el haz guía.

Lea atentamente las instrucciones completas para el uso clínico suministradas por el fabricante del equipo de láser médico.

Para evitar dañar la sonda láser, no la fuerce demasiado.

Evite el contacto de la punta de la sonda láser con tejido humano, sangre u otros instrumentos, debido al riesgo de dispersión incontrolada del haz láser o de que la sonda láser resulte dañada.

Almacene el producto en un entorno limpio y seco.

Es posible que la reutilización no garantice un nivel óptimo de eficacia, seguridad o esterilidad, y puede causar lesiones o infecciones al paciente.

Debe evitarse el uso de anestésicos inflamables o gases oxidantes, como óxido nitroso y oxígeno. Algunos materiales, como por ejemplo el algodón o la lana, al saturarse con oxígeno, pueden inflamarse debido a las altas temperaturas producidas durante el uso normal del equipo de láser. Los disolventes de los adhesivos y de las soluciones inflamables utilizados para la limpieza y la desinfección deben dejarse evaporar antes de utilizar el equipo de láser. También hay que prestar atención al peligro de ignición de los gases endógenos.

El usuario deberá informar sobre cualquier incidente grave que se produzca en relación con este dispositivo al fabricante y a la autoridad que tenga jurisdicción sobre el lugar donde se produzca el incidente.

Aviso

Las leyes federales estadounidenses limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

ET

Näidustused

Fotokoagulatsiooniks ja valgustuseks oftalmilises kirurgias. Seade suunab sihtkoele valgustuse ja laserenergia, põhjustades selle koagulatsiooni. Täpi suurust saab reguleerida, muutes koe ja sondi otsa vahekaugust.

Kasutujuhised

Lasersond on ette nähtud kasutamiseks ainult koos fotokoagulatsiooni jaoks sobiva Iridexi meditsiinilise laseriga Vis-NIR-i lainepikkusel 532 nm kuni 810 nm ja maksimaalse väljundvõimsusega 2,5 vatti. Seadet võib kasutada ka teiste laserallikatega, mis aga peavad olema FDA poolt kinnitatud ning vastama ülaltoodud spetsifikatsioonidele. Seadme valgustusosa on ette nähtud kasutamiseks koos firma Bausch & Lomb valgusallikaga Stellaris PC. Stellaris PC kasutab 75-vatist ksenoonlampi valgusvooga 30 luumenit lainepikkusel vahemikus 441 nm kuni 665 nm. Veenduge, et lasersond on ühilduv oftalmilise süsteemiga, millega seda kasutatakse. Ettevaatusabinõude ning laseri ja valgusallika vastavuse tagamise kohta ülaltoodud nõuetele vaadake laseroperatsioonide juhendist; neile nõuetele mittevastavusel ärge antud seadet kasutage. Seade on ette nähtud energia ülekandeks; kuid see ei genereeri energiat. Optilise kiirguse testimise eest vastutab laseri tootja.

Pakend

Lasersondid tarnitakse steriilselt. Lasersondid on steriliseeritud etüleenoksiidiga ja nende steriilsus on garanteeritud kuni toote etiketil näidatud kõlblikkusaja lõppemiseni. Iga lasersond on pakitud kahekordsesse lahtirebitavasse kotikesse steriilsesse välja sisestamise hõlbustamiseks.

Ettevalmistus

-	Kontrollige steriilse lasersondi pakendit visuaalselt võimalike kahjustuste ja kõlblikkusaja suhtes. Sondid eelnevalt avatud või kahjustatud pakendist tuleb lugeda mittesteriilseks.

- 	Pakkige lasersond lahti steriilses keskkonnas.

- 	Paigaldage meditsiiniline laserseadmestik ohutusse kohta vastavalt süsteemi juhendis toodud juhistele.

- 	Eemaldage lasersond kaitsealuselt, eemaldage lint ja kerige lahti.

- 	Proksimaalne ots (SMA-konnektor) sisestatakse meditsiinilise laserseadmestiku retseptorporti vastavalt süsteemi juhendis toodud juhistele.

- 	Sisestage valgustuskonnektor sobivasse valgusallikasse või valgusallika adapterisse.

- 	Distaalse otsa käepidet kasutatakse vastavalt näidustusele.

Töövalmiduse kontroll

Lasersondi ohutu kasutamise töövalmiduse kontrolliks tuleb enne laserprotseduuri alustamist kontrollida sihtkiire kujutist. Selleks sihitakse sondi ots u 20 cm kauguselt otse eredale (valgele) pinnale. Aktiveeritakse meditsiinilise laserseadmestiku tavaline värviline sihtkiir.

Kui kujutis on ringikujuline ja ühtlaselt valgustatud, töötab lasersond nõuetekohaselt. Ähmase või ebaühtlase kujutise korral ei tohi lasersondi kasutada.

Iga sond on testitud valgusenergia ülekande tõhususe suhtes kasutuslainepikkustel. Ülekande keskmine tõhusus iga läbimõõdu jaoks on järgmine: 20 G – 96%, 23 G – 58%, 25 G – 33%.

Kasutusjuhised

Sisestage sond läbi sisselõike. Lasersondi soovitud sihtkohale lähendamine vähendab lasertäppi ja fookustab valgusvälja. Sondi soovitud sihtkohast eemale viimine suurendab lasertäppi ja laiendab valgustusvälja.

Hoiatus

Vältige võrkkesta vajaduseta valgustamist sihtkiirega.

Lugege hoolikalt meditsiinilise laserseadmestiku tootja juhiseid selle täieliku kliinilise kasutamise kohta.

Toote kahjustamise vältimiseks ärge rakendage lasersondile liigset jõudu.

Vältige lasersondi otsa kokkupuutumist inimkoe, vere või teiste instrumentidega, kuna see võib põhjustada lasersondi kontrollimatut hajustumist või kahjustumist.

Hoidke toodet kuivas ja puhtas keskkonnas.

Korduskasutusel ei ole seadme optimaalne töö, ohutus ega steriilsus garanteeritud ning see võib põhjustada patsiendi vigastust või infektsiooni.

Vältige tuleohtlike anesteetikumide ja oksüdeerivate gaaside, nagu näiteks lämmastikoksiidi ja hapniku kasutamist. Teatavad materjalid, nagu näiteks puuvill või vill nende hapnikuga küllastamisel, võivad laserseadmestiku tavakasutusel tekkiva kõrge temperatuuri tõttu süttida. Enne laserseadmestiku kasutamist tuleb puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutatud liimainete ja tuleohtlike lahuste lahustitel lasta ära auruda. Samuti tuleb silmas pidada endogeensete gaaside süttimise ohtu.

Kasutaja peab kõigist selle seadmega seotud tõsistest ohujuhtumitest teatama tootjale ja kohalikule pädevale asutusele.

Ettevaatust

USA föderaalseadused lubavad antud seadme müüki ainult litsentseeritud arstidele või nende korraldusel.

FI

Käyttöindikaatiot

Valopolttoon ja valaisuun silmäkirurgian aikana. Tämä laite antaa valoa ja laserenergiaa kohdekudokseen aiheuttaen polton. Pisteen kokoa voidaan vaihdella muuttamalla kudoksen ja koettimen kärjen välimatkaa.

Käyttöohjeet

Laserkoetin on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä valopolttoon soveltuvan lääketieteellisen Iridex-laserin kanssa Vis-NIR-alueella 532–810 nm suurimman lähtötehon ollessa 2,5 wattia. Tätä laitetta voidaan käyttää muiden laserlähteiden kanssa, mutta laserlähteen on oltava FDA:n hyväksymä laserlähde, joka on yllä mainittujen spesifikaatioiden mukainen. Laitteen valo-osa suunniteltiin käytettäväksi Bausch & Lomb Stellaris PC -valonlähteen kanssa. Stellaris PC käyttää 75 watin ksenon-kaarilamppua, joka emittoi valoa 30 luumenin teholla aallonpituusalueella 441–665 nm. Varmista, että laserkoetin on yhteensopiva sen kanssa käytettävän silmäjärjestelmän kanssa. Katso laserin käyttöoppaasta turvallisuutta koskevat varotoimet ja varmista, että sekä laser että valonlähde täyttävät yllä mainitut vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, laitetta ei saa käyttää. Laite on tarkoitettu energian siirtämiseen, mutta se ei tuota energiaa. Optisen säteilyn testaaminen on laserin valmistajan vastuulla.

Pakkaus

Laserkoettimet toimitetaan steriileinä. Laserkoettimet on steriloitu etyleenioksidilla ja niiden steriiliys on taattu tuote-etiketissä mainittuun viimeiseen käyttöpäivään asti. Kukin laserkoetin on pakattu kaksinkertaiseen auki vedettävään pussiin, jotta ne on helppo tuoda steriilille alueelle.

Valmistelu

-	Tarkasta steriilin laserkoettimen pakkaus visuaalisesti mahdollisten vaurioiden ja viimeisen käyttöpäivän umpeutumisen varalta. Aiemmin avatun tai vahingoittuneen pakkauksen koettimia on pidettävä 
epästeriileinä.

- 	Ota laserkoetin pois pakkauksesta steriilissä ympäristössä.

- 	Aseta lääketieteellinen laserlaitteisto turvalliseen paikkaan järjestelmän käsikirjan ohjeiden mukaisesti.

- 	Ota laserkoetin suoja-alustalta, poista side ja kelaa koetin auki.

- 	Proksimaalipää (SMA-liitin) työnnetään lääketieteellisen laserlaitteiston vastakkeeseen järjestelmän käsikirjan ohjeiden mukaisesti.

- 	Työnnä valoliitin asianmukaiseen valolähteeseen tai valolähteen sovittimeen.

- 	Distaalipään käsikappaletta käytetään ohjeiden mukaisesti.

Toiminnan testaus

Laserkoettimen toiminnan turvallisuus voidaan testata tarkastamalla kohdistussäteen kuva ennen lasertoimenpiteen aloittamista. Tätä tarkoitusta varten koettimen kärjellä osoitetaan suoraan kirkasta (valkoista) pintaa noin 20 cm:n etäisyydeltä. Tavanomainen värillinen kohdistussäde aktivoidaan lääketieteellisellä laserlaitteistolla.

Kun kuva on pyöreä ja tasaisesti valaistu, laserkoetin toimii hyväksyttävällä tavalla. Jos kuva on heikko tai epätasainen, laserkoetinta ei saa käyttää.

Jokainen koetin on testattu sen varmistamiseksi, että valoenergia siirtyy tehokkaasti käytettävillä aallonpituuksilla. Keskimääräinen transmissiotehokkuus jokaiselle paksuudelle on seuraava: 20 ga – 96 %, 23 ga – 58 %, 25 ga – 33 %.

Käyttöohjeet

Työnnä koetin viillon kautta sisään. Sijoittamalla laserkoetin lähelle tarkoitettua kohdetta saadaan aikaan pienempi laserpiste sekä keskitetty valokenttä. Koettimen siirtäminen kauemmas tarkoitetusta kohteesta suurentaa laserpistettä ja laajentaa valokenttää.

Varoitus

Vältä verkkokalvon tarpeetonta valaisemista kohdistussäteellä.

Lue lääketieteellisen laserlaitteiston valmistajan antamat, koko kliinistä käyttöä koskevat käyttöohjeet huolellisesti.

Älä kohdista liiallista rasitusta laserkoettimeen, jotta tuote ei vahingoitu.

Vältä koskettamasta laserkoettimen kärjellä ihmiskudosta, verta tai muita instrumentteja, koska se voi aiheuttaa hallitsematonta hajasäteilyä tai vioittaa laserkoetinta.

Säilytä tuotetta kuivassa ja puhtaassa ympäristössä.

Uudelleenkäytetyn tuotteen optimaalista toimintaa, turvallisuutta tai steriiliyttä ei voida taata, ja uudelleenkäyttö voi aiheuttaa potilasvahingon tai infektion.

Syttyvien anesteettien tai hapettavien kaasujen, kuten typpidioksidin ja hapen, käyttöä tulee välttää. Eräät materiaalit, esimerkiksi puuvilla ja villa, saattavat syttyä hapella kyllästettyinä laserlaitteiston normaalikäytön aikana syntyvissä korkeissa lämpötiloissa. Liima-aineissa olevien liuottimien ja puhdistamiseen ja desinfiointiin käytetyissä syttyvissä liuoksissa olevien liuottimien on annettava haihtua ennen laserlaitteiston käyttöä. Myös sisäsyntyisten kaasujen aiheuttamaan syttymisvaaraan tulee kiinnittää huomiota.

Käyttäjän on ilmoitettava kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapauksista valmistajalle ja tapahtumapaikan paikallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Varoitus

Yhdysvaltain lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

FR

Usage prévu

Pour la photocoagulation et l’illumination dans le cadre d’interventions chirurgicales ophtalmiques. Ce dispositif illumine et délivre une énergie laser au tissu cible, produisant la photocoagulation. La taille du faisceau peut être changée en modifiant la distance entre le tissu et l’extrémité de la sonde.

Mode d’emploi

La sonde laser est conçue pour être utilisée avec un laser à usage médical Iridex dans la plage de transmission Vis-NIR (visible et proche infrarouge) de 532 nm à 810 nm, avec une puissance de sortie maximale de 2,5 watts, qui est adapté à la photocoagulation. Le dispositif peut être utilisé avec d’autres sources laser, approuvées par la FDA et répondant aux spécifications ci-dessus. La partie du dispositif qui illumine a été conçue pour être utilisée avec la source lumineuse Bausch & Lomb Stellaris PC. La source Stellaris PC utilise une lampe à arc Xenon de 75 watts qui émet une intensité de 30 lumens dans la plage de longueur d’onde de 441 nm à 665 nm. Vérifier que la sonde laser est compatible avec le système ophtalmique avec lequel elle est utilisée. Consulter le manuel d’utilisation du laser pour les précautions de sécurité et pour s’assurer que le laser et la source lumineuse répondent aux exigences 
ci-dessus ; si ce n’est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif. Le dispositif est prévu pour transmettre l’énergie, mais ne produit pas d’énergie. Les essais de rayonnement optique sont la responsabilité du fabricant du laser.

Emballage

Les sondes laser sont fournies stériles. Elles sont stérilisées à l’oxyde d’éthylène et garanties stériles jusqu’à la date de péremption indiquée sur leur étiquette. Chaque sonde laser est emballée dans une double pochette pelable facilitant son introduction dans le champ stérile.

Préparation

-	Vérifier le bon état de l’emballage et la date de péremption de la sonde laser stérile. Les sondes dont l’emballage a été ouvert ou endommagé doivent être considérées non stériles.

- 	Déballer la sonde laser dans un environnement stérile.

- 	Installer l’équipement médical à laser en lieu sûr selon le mode d’emploi du manuel du système.

- 	Retirer la sonde laser de son plateau protecteur, retirer la bande et dérouler la sonde.

- 	Insérer l’extrémité proximale (connecteur SMA) dans le port récepteur de l’équipement médical à laser selon le mode d’emploi du manuel du système.

- 	Insérer le connecteur d’illumination dans la source lumineuse ou l’adaptateur de source lumineuse approprié.

- 	Utiliser la pièce à main de l’extrémité distale ainsi qu’il est indiqué.

Test de performance

Pour tester la performance de la sonde laser afin de l’utiliser sans danger, examiner l’image du rayon de visée avant de démarrer l’intervention au laser. À cette fin, diriger l’extrémité de la sonde droit sur une surface claire (blanche) à une distance d’environ 20 cm. Activer le rayon de visée de couleur habituel sur l’équipement médical à laser.

Lorsque l’image est circulaire et illuminée de façon uniforme, la performance de la sonde laser est satisfaisante. Si l’image est faiblement lumineuse ou inégale, ne pas utiliser la sonde laser.

Chaque sonde a été testée pour assurer une transmission efficace de l’énergie lumineuse aux longueurs d’onde opérationnelles. L’efficacité de transmission moyenne pour chaque calibre est : 20 G – 96 %, 23 G – 58 %, 25 G – 33 %.

Directives d’utilisation

Insérer la sonde par l’incision. Le positionnement de la sonde laser plus près de la cible prévue produit un faisceau laser de plus petit diamètre ainsi qu’un champ lumineux focalisé. Reculer la sonde de la cible prévue pour obtenir un faisceau laser de plus grand diamètre et un champ d’illumination plus large.

Avertissement

Éviter l’illumination inutile de la rétine avec le rayon de visée.

Lire attentivement le mode d’emploi fourni par le fabricant de l’équipement médical à laser en ce qui concerne l’intégralité des utilisations cliniques.

Ne pas exercer une force excessive sur la sonde laser sous risque de l’endommager.

Éviter le contact de l’extrémité de la sonde laser avec les tissus humains, le sang et d’autres instruments, au risque de produire une dispersion incontrôlée du faisceau lumineux ou d’endommager la sonde laser.

Conserver le dispositif dans un endroit sec et propre.

La réutilisation ne garantit pas nécessairement des performances, une sécurité ou une stérilité optimales et peut provoquer des lésions ou une infection chez le patient.

Éviter l’utilisation d’anesthétiques inflammables et de gaz oxydants tels que l’oxyde nitreux ou l’oxygène. Lorsque certaines matières, telles que le coton ou la laine, sont saturées en oxygène, elles peuvent prendre feu en raison des températures élevées produites par l’utilisation normale de l’équipement laser. Laisser évaporer les solvants des adhésifs et des solutions inflammables employées pour le nettoyage et la désinfection avant d’utiliser l’équipement laser. Prêter également attention aux risques d’inflammation de gaz endogènes.

L’utilisateur doit signaler tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif au fabricant et à l’autorité compétente du lieu de l’incident.

Attention

En vertu de la loi fédérale (États-Unis), ce dispositif est strictement réservé à la vente par un médecin autorisé, ou sur son ordre.

HU

Használati javallat

Fotokoaguláció és megvilágítás céljára szemműtétek során. Ez az eszköz megvilágítja a célszövetet és lézerenergiát is átad annak, koagulációt okozva. A megvilágított folt nagysága a szövet és a szonda vége közötti távolság változtatásával variálható.

Használati utasítás

A lézerszondát olyan Iridex orvosi lézerrel együttes használatra tervezték, amely az 532–810 nm-es Vis-NIR transzmissziós tartományban működik, legfeljebb 2,5 watt teljesítményt nyújt, és a fotokoaguláció céljára megfelel. Az eszköz használható más lézerforrásokkal, de azoknak olyan, az FDA által jóváhagyott lézerforrásoknak kell lenniük, amelyek megfelelnek a fenti specifikációknak. Az eszköz világító részét Bausch & Lomb Stellaris PC fényforrással való használatra tervezték. A Stellaris PC-ben olyan 75 wattos xenon ívlámpa használatos, amely a 441–665 nm-es hullámhossztartományban 30 lumen fényintenzitással rendelkezik. Ellenőrizze, hogy a lézerszonda kompatibilis-e a vele együtt használt szemészeti rendszerrel. A lézer üzemeltetési kézikönyvében találhatók a biztonsági óvintézkedések és azok a követelmények, amelyeknek mind a lézernek, mind a fényforrásnak meg kell felelnie; ha a követelmények nem teljesülnek, ne használja ezt az eszközt. Az eszköz energia leadására szolgál, de nem termel energiát. Az optikai sugárzás tesztelése a lézer gyártójának feladata.

Csomagolás

A lézerszondák steril kiszerelésűek. A lézerszondák etilénoxiddal vannak sterilizálva, és a termék címkéjén feltüntetett lejárati dátumig garantáltan megtartják sterilitásukat. A steril területre való bejuttatás megkönnyítésére mindegyik lézerszonda kettős, lehántható falú tasakba van csomagolva.

Előkészítés

-	Szemrevételezéssel vizsgálja meg a steril lézerszonda csomagolását a lehetséges károsodások és a lejárati idő azonosítására. A korábban már felnyitott vagy károsodott csomagolásban lévő szondákat nem sterilnek kell tekinteni.

- 	Steril környezetben csomagolja ki a lézerszondát.

- 	Állítson be biztonságos beállítást az orvosi lézerkészüléken a rendszer kézikönyvében megadott utasítások szerint.

- 	Emelje ki a lézerszondát a védőtálcából, távolítsa el a szalagot, és tekerje szét a szondát.

- 	A proximális végét (SMA csatlakozó) az orvosi lézerkészülék befogadó aljzatába kell bedugni a rendszer kézikönyvében megadott utasítások szerint.

- 	Csatlakoztassa a megvilágítás csatlakozóját a megfelelő fényforráshoz vagy annak adapteréhez.

- 	A disztális végén található kézieszköz a javallatnak megfelelően használandó.

A működőképesség vizsgálata

A lézerszonda működőképességének a biztonságos használat érdekében való tesztelésére, a célzósugár képe a lézeres eljárás megkezdése előtt megtekinthető. Ennek céljából a szonda végét egyenesen egy körülbelül 20 cm távolságban lévő fényes (fehér) felületre kell irányítani. A szokásos színes célzósugár aktiválható az orvosi lézerkészüléken.

Ha a kép kör alakú és a megvilágítása egyenletes, a lézerszonda működőképessége elfogadható. Ha a kép halvány vagy nem egyenletesen megvilágított, a lézerszondát nem szabad használni.

Mindegyik szondát tesztelték annak biztosítására, hogy a fényenergia leadása hatékonyan történjen az üzemi hullámhosszakon. Az egyes méretek átlagos leadási hatékonysága a következő: 20 ga – 96%, 
23 ga – 58%, 25 ga – 33%.

Használati utasítás

Vezesse be a szondát a bemetszésen keresztül. Ha a lézerszondát a tervezett célponthoz közelebb helyezi el, a lézerfénnyel megvilágított folt mérete kisebb és jól fókuszált lesz. Ha a szondát a tervezett célponttól hátrébb húzza, a lézerfénnyel megvilágított folt mérete nagyobb, szélesebb lesz.

„Vigyázat” szintű figyelmeztetés

Kerülje a retinának a célzósugárral való szükségtelen megvilágítását.

Figyelmesen olvassa el az orvosi lézerkészülék gyártójának a teljes klinikai felhasználásra vonatkozó utasításait.

A termék károsításának elkerülése érdekében ne tegye ki túlzott erőhatásnak a lézerszondát.

Kerülje a lézerszonda végnek emberi szövettel, vérrel és más műszerekkel való érintkezését a lézerfény ellenőrizetlen szóródásának és a lézerszonda károsodásának kockázata miatt.

A termék száraz és tiszta környezetben tárolandó.

Újrafelhasználáskor nem garantálható az optimális teljesítmény, biztonság és sterilitás, és az újrafelhasználás a beteg sérülését vagy fertőzését okozhatja.

A gyúlékony anesztetikumok és az oxidáló hatású gázok, például a dinitrogén-oxid és az oxigén használata kerülendő. Egyes anyagok, például a gyapot vagy a gyapjú oxigénnel telített állapotban begyulladhatnak a lézerkészülék normális használata során keletkező magas hőmérsékleten. A lézerkészülék használatának megkezdése előtt a tisztításra és fertőtlenítésre használt gyúlékony oldatokban és a ragasztókban lévő oldószereket hagyni kell megszáradni. Az endogén gázok meggyulladásának veszélyére is figyelmet kell fordítani.

A felhasználónak jelentenie kell a gyártó és az esemény helyszíne szerint illetékes hatóság felé bármely, az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos esetet.

Figyelem!

A szövetségi (USA) törvények értelmében ez az eszköz csak engedéllyel rendelkező orvos által, vagy ilyen orvos rendeletére forgalmazható.

IT

Indicazioni per l’uso

Da usarsi per la fotocoagulazione e l’illuminazione nel corso di interventi di chirurgia oftalmica. Il presente dispositivo eroga illuminazione ed energia laser al tessuto interessato, provocandone la coagulazione. Le dimensioni dello spot possono essere modificate variando la distanza tra il tessuto e la punta della sonda.

Istruzioni per l’uso

La sonda laser è progettata per essere usata in abbinamento a un laser medicale Iridex nello spettro di trasmissione Vis-NIR con frequenze comprese tra 532 nm e 810 nm, un’emissione di potenza massima di 2,5 W e idoneo alla fotocoagulazione. Il presente dispositivo può essere usato con altre sorgenti laser a condizione che esse siano approvate dalla FDA e conformi alle specifiche sopra indicate. La parte illuminante del dispositivo è stata progettata per l’uso con la sorgente luminosa Stellaris PC di Bausch & Lomb. La sorgente luminosa Stellaris PC si avvale di una lampada ad arco allo xeno da 75 W con un’emissione luminosa di 30 lumen nell’intervallo di lunghezza d’onda compreso tra 441 nm e 665 nm. Verificare che la sonda laser sia compatibile con il sistema oftalmico utilizzato. Consultare il manuale operativo del laser per le precauzioni di sicurezza e per accertarsi che il laser e la sorgente luminosa soddisfino entrambi i requisiti sopra menzionati; in caso contrario, non usare il presente dispositivo. Questo dispositivo è previsto per trasmettere energia; esso non genera energia. Le prove delle radiazioni ottiche sono di responsabilità del fabbricante del laser.

Confezionamento

Le sonde laser vengono fornite in condizioni sterili. Le sonde laser sono sterilizzate mediante ossido di etilene; la sterilità è garantita fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta del prodotto. Ciascuna sonda laser è confezionata in doppia busta a strappo per agevolarne l’introduzione nel campo sterile.

Preparazione

-	Esaminare visivamente la confezione della sonda laser sterile per rilevare gli eventuali danni subiti e controllare la data di scadenza. Le sonde contenute in confezioni precedentemente aperte o danneggiate sono da considerarsi non sterili.

- 	Estrarre la sonda laser dalla sua confezione in ambiente sterile.

- 	Predisporre l’apparecchiatura laser medicale in un ambiente sicuro attenendosi alle istruzioni fornite nel manuale d’uso del sistema.

- 	Estrarre la sonda laser dal vassoietto protettivo, staccare la fascetta e srotolarla.

- 	L’estremità prossimale della sonda (munita del connettore SMA) deve essere inserita nell’apposita presa dell’apparecchiatura laser medicale in base alle istruzioni fornite nel manuale d’uso del sistema.

- 	Collegare il connettore della fibra ottica alla sorgente luminosa o all’adattatore per sorgente luminosa appropriato.

- 	Il manipolo all’estremità distale va usato in base alle indicazioni.

Collaudo del funzionamento

Il collaudo del funzionamento, finalizzato all’uso sicuro della sonda laser, prevede l’esame dello spot generato dal fascio di puntamento prima dell’avvio della procedura al laser. A questo scopo, la punta della sonda viene puntata in modo diretto verso una superficie lucente (bianca) da una distanza di 20 cm circa. Il consueto fascio di puntamento cromatico viene attivato dall’apparecchiatura laser medicale.

Uno spot circolare e uniformemente illuminato indica che le prestazioni della sonda laser sono accettabili. Uno spot fievole o irregolare indica che la sonda laser non va utilizzata.

Tutte le sonde sono state collaudate per confermare l’efficace trasmissione di energia luminosa alle lunghezze d’onda operative. L’efficienza di trasmissione media per ciascun calibro è la seguente: 20 G – 96%, 23 G – 58%, 25 G – 33%.

Istruzioni per l’uso

Inserire la sonda attraverso l’incisione. Avvicinando la sonda laser al target previsto si riducono le dimensioni dello spot laser creando un campo luminoso a fuoco. Allontanando la sonda dal target previsto si aumentano le dimensioni dello spot laser creando un campo luminoso di maggiori dimensioni.

Avvertenza

Evitare l’inutile illuminazione della retina ad opera del fascio di puntamento.

Leggere attentamente le istruzioni per il completo uso clinico dell’apparecchiatura laser medicale fornite dal fabbricante.

Per evitare di danneggiarla, non sottoporre la sonda laser a eccessive sollecitazioni meccaniche.

Evitare il contatto della punta della sonda laser con tessuto umano, sangue o altri strumenti per evitare il rischio di scatter incontrollato o di danni alla sonda.

Conservare il prodotto in un ambiente asciutto e pulito.

Il riutilizzo non garantisce prestazioni ottimali, la sicurezza o la sterilità 
e può provocare lesioni o infezioni al paziente.

Evitare l’uso di anestetici infiammabili e di gas ossidanti come il protossido di azoto e l’ossigeno. Alcuni materiali, come ad esempio il cotone o la lana, quando saturi di ossigeno possono incendiarsi a causa delle alte temperature generate durante il normale funzionamento dell’apparecchiatura laser. I solventi presenti negli adesivi e nelle soluzioni infiammabili usate per la pulizia e la disinfezione devono essere lasciati evaporare prima di procedere all’uso dell’apparecchiatura laser. È inoltre importante prestare attenzione al pericolo di ignizione dei gas endogeni.

L’utilizzatore deve segnalare gli incidenti gravi che si sono verificati in relazione al presente dispositivo al fabbricante e all’autorità competente del luogo in cui sono avvenuti.

Attenzione

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica.

NL

Indicaties voor gebruik

Voor fotocoagulatie en verlichting tijdens oogheelkundige chirurgie. Dit instrument verschaft verlichting en laserenergie aan het beoogde weefsel, wat leidt tot coagulatie. De spotgrootte kan worden aangepast door de afstand tussen het weefsel en de tip van de probe te wijzigen.

Gebruiksaanwijzing

De laserprobe is bestemd voor gebruik in combinatie met een Iridex medische laser in het Vis-NIR transmissiebereik van 532 nm tot 810 nm, met een maximaal uitgangsvermogen van 2,5 watt en geschikt voor fotocoagulatie. Dit instrument kan worden gebruikt met andere laserbronnen mits ze door de FDA zijn goedgekeurd en aan de bovenstaande specificaties voldoen. Het lichtgedeelte van het instrument is bestemd voor gebruik met de Bausch & Lomb Stellaris PC lichtbron. De Stellaris PC maakt gebruik van een 75 watt xenon booglamp die licht uitstraalt met een vermogen van 30 lumen binnen het golflengtebereik van 441 nm tot 665 nm. Verifieer of de laserprobe compatibel is met het gebruikte oogheelkundige systeem. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de laser voor veiligheidsmaatregelen en om er zeker van te zijn dat de laser en de lichtbron aan bovenstaande vereisten voldoen. Gebruik het apparaat niet als niet aan de vereisten wordt voldaan. Dit instrument is bestemd om energie over te brengen, maar brengt zelf geen energie voort. De fabrikant van de laser is verantwoordelijk voor het testen van de optische straling.

Verpakking

De laserprobes worden steriel geleverd. De laserprobes zijn gesteriliseerd met ethyleenoxide en gegarandeerd steriel tot aan de vervaldatum die op het etiket van het product vermeld staat. Elke laserprobe is verpakt in een dubbel opentrekbaar zakje voor gemakkelijke introductie in het steriele veld.

Voorbereiding

-	Inspecteer de verpakking van de steriele laserprobe visueel op mogelijke schade en controleer de vervaldatum. Probes van eerder geopende of beschadigde verpakkingen moeten als niet-steriel worden beschouwd.

- 	Pak de laserprobe uit in een steriele omgeving.

- 	Plaats de medische laserapparatuur in een veilige omgeving volgens de instructies van de systeemhandleiding.

- 	Verwijder de laserprobe uit de beschermende tray, verwijder de band en rol de laserprobe af.

- 	Het proximale uiteinde (SMA-connector) wordt aangesloten op de receptorpoort van de medische laserapparatuur volgens de instructies van de systeemhandleiding.

- 	Sluit de lichtconnector aan op de juiste lichtbron of lichtbronadapter.

- 	Het handstuk aan het distale uiteinde wordt gebruikt zoals aangegeven.

Prestatietests

Om de werking van de laserprobe te testen op veilig gebruik, kan het beeld van de richtstraal worden geïnspecteerd vóór de start van de laserprocedure. Richt hiervoor de tip van de probe recht op een helder (wit) oppervlak op een afstand van ongeveer 20 cm. De gebruikelijke gekleurde richtstraal wordt geactiveerd op de medische laserapparatuur.

Wanneer het beeld cirkelvormig en gelijkmatig verlicht is, zijn de prestaties van de laserprobe aanvaardbaar. Als het beeld vaag of ongelijk is, mag de laserprobe niet worden gebruikt.

Elke probe is getest om er zeker van te zijn dat de transmissie van lichtenergie efficiënt is bij de operationele golflengten. De gemiddelde transmissie-efficiëntie voor elke gaugemaat is als volgt: 20 gauge – 96%, 23 gauge – 58%, 25 gauge – 33%.

Gebruiksaanwijzing

Breng de probe door de incisie in. Als de laserprobe dichter bij het beoogde doel wordt geplaatst, leidt dit tot een kleinere laserspotgrootte en een gefocusseerd lichtveld. Als de laserprobe verder van het beoogde doel wordt geplaatst, leidt dit tot een grotere laserspotgrootte en een breder lichtveld.

Waarschuwing

Zorg dat de richtstraal geen onnodig licht werpt op het netvlies.

Lees aandachtig de door de fabrikant van de medische laserapparatuur verstrekte instructies voor volledig klinisch gebruik.

Voorkom te veel spanning op de laserprobe om beschadiging van het product te voorkomen.

Vermijd contact van de tip van de laserprobe met menselijk weefsel, bloed of  andere instrumenten, vanwege het risico van niet-beheerste verstrooiing of beschadiging van de laserprobe.

Bewaar het product in een droge en schone omgeving.

Hergebruik kan geen optimale prestaties, veiligheid of steriliteit garanderen en kan letsel of infectie bij de patiënt veroorzaken.

Gebruik van ontvlambare anesthetica of oxiderende gassen, zoals lachgas en zuurstof, moet worden vermeden. Door de hoge temperatuur die bij normaal gebruik van laserapparatuur wordt geproduceerd, kunnen bepaalde materialen, zoals katoen of wol, vlam vatten als ze met zuurstof zijn verzadigd. De oplosmiddelen in kleefstoffen en in ontvlambare oplossingen die worden gebruikt voor reiniging en desinfectie, moeten eerst verdampen voordat de laserapparatuur wordt gebruikt. Denk ook aan het gevaar voor ontbranding van endogene gassen.

De gebruiker moet elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot dit apparaat melden aan de fabrikant en de autoriteit die jurisdictie heeft op de locatie van het incident.

Let op

Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit instrument uitsluitend door of op voorschrift van een bevoegde arts worden verkocht.

NO

Indikasjoner for bruk

Til fotokoagulering og belysning ved oftalmisk kirurgi. Denne anordningen gir belysning samt laserenergi til målvevet og forårsaker koagulering. Laserpunktets størrelse kan varieres ved å endre avstanden mellom vevet og sondens spiss.

Bruksanvisning

Lasersonden er utviklet for bruk i kombinasjon med en Iridex medisinsk laser i Vis-NIR-overføringsområdet på 532 nm til 810 nm med en maksimal utgangseffekt på 2,5 watt, og som er egnet for fotokoagulasjon. Denne anordningen kan brukes sammen med andre laserkilder, men det må være en FDA-godkjent laserkilde som oppfyller spesifikasjonene ovenfor. Anordningens belysningsdel ble utviklet for bruk sammen med lyskilden Bausch & Lomb Stellaris PC. Stellaris PC bruker en Xenon buelampe på 75 watt som avgir lys med en styrke på 30 lumens innenfor bølgelengdeområdet på 441 nm til 665 nm. Vennligst bekreft at lasersonden er kompatibel med det oftalmiske systemet som anvendes. Se laserens brukerhåndbok for sikkerhetsforanstaltninger og for å sikre at både laseren og lyskilden oppfyller kravene ovenfor – hvis kravene ikke er oppfylt må anordningen ikke brukes. Anordningen er beregnet for å overføre energi, men den genererer ikke energi. Det er laserens produsent som er ansvarlig for optisk strålingstesting.

Innpakning

Lasersondene leveres sterile. Lasersondene er sterilisert med etylenoksid og garanteres sterile inntil utløpsdatoen oppført på produktets etikett. Hver lasersonde er innpakket i dobbel avtrekkbar pose for å forenkle innføringen i det sterile feltet.

Klargjøring

-	Inspiser den sterile lasersondens innpakning visuelt for eventuelle skader og utløpsdato. Sonder fra tidligere åpnet eller skadet innpakning må betraktes som usterile.

- 	Pakk ut lasersonden i et sterilt miljø.

- 	Legg det medisinske laserutstyret på et sikkert sted, i henhold til instruksjonene i systemets håndbok.

- 	Ta lasersonden ut av beskyttelsesbrettet, ta ut båndet og rull det ut.

- 	Den proksimale enden (SMA-kontakt) settes i stikkontakten på det medisinske laserutstyret i henhold til instruksjonene i systemets håndbok.

- 	Stikk lyskontakten i egnet lyskilde eller lyskildeadapter.

- 	Håndstykket i den distale enden brukes som anvist.

Funksjonstest

For å teste funksjonen for sikker anvendelse av lasersonden, kan bildet av pekestrålen undersøkes før laserprosedyren begynner. Til dette formål rettes sondens spiss mot en lys (hvit) overflate på ca. 20 cm avstand. Den vanlige fargede pekestrålen aktiveres på det medisinske laserutstyret.

Når bildet er rundt og jevnt opplyst, er lasersondens funksjon akseptabel. Hvis bildet er svakt eller ujevnt, skal lasersonden ikke brukes.

Hver sonde har blitt testet for å sikre at overføringen av lysenergi er effektiv ved driftsbølgelengdene. Gjennomsnittlig overføringseffektivitet for hver størrelse er som følger: 20 G – 96 %, 23 G – 58 %, 25 G – 33 %.

Bruksanvisning

Før lasersonden inn gjennom innsnittet. Plassering av lasersonden nærmere det tilsiktede målet minsker laserpunktets størrelse og gir et fokusert lysfelt. Tilbaketrekking av sonden fra tiltenkt mål gjør laserpunktet større og øker lysfeltet.

Advarsel

Unngå unødig belysning av retina ved hjelp av pekestrålen.

Les nøye alle instruksjonene for klinisk anvendelse fra produsenten av det medisinske laserutstyret.

Ikke påfør overdreven belastning på lasersonden for å unngå skade på produktet.

Unngå kontakt mellom lasersondens og humant vev, blod eller andre instrumenter pga. faren for ukontrollert lysspredning eller skade på lasersonden.

Oppbevar produktet i et tørt og rent miljø.

Gjenbruk kan ikke garantere optimal funksjon, sikkerhet eller sterilitet og kan forårsake pasientskade eller infeksjon.

Unngå bruk av antennbare anestetika eller oksiderende gasser slik som dinitrogenoksid og oksygen. Visse materialer, som for eksempel bomull eller ull, kan antennes når de blir mettet med oksygen pga. de høye temperaturene produsert under vanlig bruk av laserutstyr. Løsemidler i lim og antennbare oppløsninger brukt til rengjøring og desinfisering må først fordunste før laserutstyret tas i bruk. Risikoen for antenning av endogene gasser skal også tas i betraktning.

Bruker må rapportere enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med denne enheten til produsenten og myndigheten som har jurisdiksjon i hendelsesområdet.

Forsiktig

(USA) Etter amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges eller bestilles av en sertifisert lege.

PL

Wskazania do użycia

Do fotokoagulacji i oświetlenia podczas oftalmicznych zabiegów chirurgicznych. Urządzenie to dostarcza oświetlenie oraz energię laserową do tkanki docelowej, powodując koagulację. Rozmiar obszaru docelowego można regulować, zmieniając odległość pomiędzy tkanką o końcówką sondy.

Instrukcja użycia

Sondę laserową można stosować wyłącznie w połączeniu z laserem medycznym Iridex w zakresie transmisji Vis-NIR od 532 nm do 810 nm o maksymalnej mocy wyjściowej równej 2,5 wata i odpowiedniej do fotokoagulacji. Urządzenie to można stosować z innymi źródłami energii laserowej, lecz musi to być źródło energii zatwierdzone przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków), które spełnia wymagania określone powyżej. Element świetlny urządzenia jest przeznaczony do stosowania ze źródłem światła Stellaris PC firmy Bausch & Lomb. Urządzenie Stellaris PC wykorzystuje 75-watową ksenonową lampę łukową o sprawności wyjściowej 30 lumenów w zakresie długości fali od 441 nm do 665 nm. Należy się upewnić, że sonda laserowa jest zgodna z systemem oftalmicznym, z którym jest stosowana. Należy sprawdzić w instrukcji obsługi lasera środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo i wymagania dotyczące zarówno lasera, jak i źródła światła. Jeśli wymagania te nie są spełnione, nie należy używać urządzenia. Urządzenie jest przeznaczone do przekazywania energii, lecz energii nie wytwarza. Testowanie radiacji optycznej pozostaje w gestii producenta lasera.

Opakowanie

Sondy laserowe są dostarczane sterylne. Sondy laserowe są sterylizowane tlenkiem etylenu i ich sterylność jest gwarantowana do upływu terminu ważności umieszczonego na etykiecie produktu. Każda sonda laserowa jest zapakowana w podwójny rozrywalny woreczek, w celu ułatwienia wprowadzenia do sterylnego pola.

Przygotowanie

-	Proszę sprawdzić wzrokowo opakowanie sterylnej sondy laserowej pod kątem ewentualnych uszkodzeń i terminu ważności. Sondy z opakowań uprzednio otwartych lub uszkodzonych należy uznać za 
niesterylne.

- 	Rozpakować sondę laserową w sterylnym środowisku.

- 	Ustawić medyczną aparaturę laserową w bezpiecznym miejscu, według instrukcji zawartych w podręczniku systemu.

- 	Wyjąć sondę laserową z tacki ochronnej, usunąć opaskę i rozprostować.

- 	Koniec proksymalny (złącze SMA) należy podłączyć do portu odbiorczego medycznej aparatury laserowej według instrukcji zawartych w podręczniku systemu.

- 	Wprowadzić złącze oświetlenia do odpowiedniego źródła światła lub przejściówki źródła światła.

- 	Uchwyt na dystalnym końcu jest używany jak wskazano.

Testowanie działania

Aby przetestować działanie w celu bezpiecznego stosowania sondy laserowej należy sprawdzić obraz wiązki kierunkowej przed rozpoczęciem zabiegu laserowego. W tym celu należy skierować końcówkę sondy wprost na jasną (białą) powierzchnię z odległości około 20 cm. Na laserowej aparaturze medycznej zostaje aktywowana zwykła, zabarwiona wiązka kierunkowa.

Gdy obraz jest okrągły i równomiernie oświetlony, działanie sondy laserowej jest zadawalające. Jeśli obraz jest słabo widoczny lub nierówny, nie należy używać sondy laserowej.

Każda sonda została przetestowana pod kątem zapewnienia skutecznego przewodzenia energii świetlnej na roboczych długościach fali. Średnia skuteczność przewodzenia dla każdej średnicy zewnętrznej wynosi: 
20 G – 96%, 23 G – 58%, 25 G – 33%.

Wskazówki dotyczące użycia

Wprowadzić sondę przez nacięcie. Umieszczenie sondy laserowej bliżej wybranego celu spowoduje zmniejszenie punktu laserowego oraz skupione pole świetlne. Wycofanie sondy dalej od wybranego celu spowoduje powiększenie punktu laserowego i szersze pole świetlne.

Ostrzeżenie

Należy unikać zbędnego naświetlania siatkówki wiązką kierunkową.

Należy uważnie przeczytać instrukcje pełnego zastosowania klinicznego dostarczone przez producenta medycznej aparatury laserowej.

Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na sondę laserową, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Unikać zetknięcia końcówki sondy laserowej z tkankami ludzkimi, krwią lub z innymi narzędziami, ze względu na ryzyko niekontrolowanego rozproszenia energii lub uszkodzenia sondy laserowej.

Produkt należy przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu.

Ponowne użycie może nie gwarantować optymalnego działania, bezpieczeństwa lub sterylności i może spowodować uraz lub zakażenie 
u pacjenta.

Należy unikać stosowania palnych środków anestetycznych lub gazów utleniających, takich jak podtlenek azotu i tlen. Niektóre materiały, na przykład bawełna lub wełna, po nasyceniu tlenem mogą ulec zapłonowi w wysokich temperaturach wytwarzanych podczas normalnego użytkowania aparatury laserowej. Przed użyciem aparatury laserowej należy odczekać, aż odparują rozpuszczalniki zawarte w klejach i palnych roztworach używanych do czyszczenia i dezynfekcji. Należy także zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo zapłonu gazów ustrojowych.

Użytkownik ma obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych incydentów związanych z tym urządzeniem producentowi i władzom właściwym dla miejsca zdarzenia.

Przestroga

Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez licencjonowanego lekarza lub na jego zlecenie.

PT

Indicações de utilização

Para fotocoagulação e iluminação durante cirurgia oftálmica. Este dispositivo disponibiliza iluminação bem como energia laser para o tecido alvo, provocando coagulação. O tamanho do ponto pode ser modificado alterando a distância entre o tecido e a ponta da sonda.

Instruções de utilização

A sonda laser foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com um laser médico Iridex no alcance de transmissão do Vis-NIR de 532 nm a 810 nm com uma potência máxima de 2,5 watts e que seja adequado para fotocoagulação. Este dispositivo pode ser utilizado com outras fontes laser, mas deve ser uma fonte laser aprovada pela FDA que cumpra as especificações supracitadas. A parte luminosa do dispositivo foi desenvolvida para utilização com a fonte de luz Bausch & Lomb Stellaris PC. A Stellaris PC utiliza uma lâmpada de arco de xénon de 75 Watts que emite luz com uma potência de 30 lúmenes com um intervalo de comprimento de onda entre 441 nm e 665 nm. Deve confirmar se a sonda laser é compatível com o sistema oftálmico que está a ser utilizado. Consulte o manual de operações com laser para conhecer as precauções de segurança e para garantir que o laser e a fonte de luz cumprem os requisitos supracitados; caso os requisitos não sejam cumpridos, não utilize este dispositivo. O dispositivo destina-se a transmissão de energia, mas não gera energia. A realização de testes de radiação óptica é da responsabilidade do fabricante do laser.

Embalagem

As sondas laser são fornecidas estéreis. As sondas laser foram esterilizadas por óxido de etileno e a sua esterilidade é garantida até ao fim do prazo de validade indicado no rótulo do produto. As sondas laser são embaladas em bolsas duplas de abertura fácil para maior facilidade de introdução no campo estéril.

Preparação

-	Examine visualmente a embalagem da sonda laser estéril, para verificar se existem alguns danos e qual o prazo de validade da mesma. As sondas retiradas de embalagens previamente abertas ou danificadas têm de ser consideradas como não estéreis.

- 	Retire a sonda laser da embalagem num ambiente estéril.

- 	Coloque o equipamento laser médico num local seguro, seguindo as instruções do manual do sistema.

- 	Retire a sonda laser do tabuleiro protector, em seguida retire a tira e desenrole a sonda.

- 	A extremidade proximal (conector SMA) deve ser inserida na porta receptora do equipamento laser médico seguindo as instruções do manual do sistema.

- 	Insira o conector de iluminação na fonte de luz ou adaptador de fonte de luz adequados.

- 	A peça de mão da extremidade distal deve ser utilizada conforme indicado.

Teste do desempenho

Para testar o desempenho da sonda laser, de modo a poder utilizá-la com segurança, poderá inspeccionar a imagem do feixe apontador antes de dar início ao procedimento a laser. Para este fim, a ponta da sonda é apontada directamente para uma superfície clara (branca) a uma distância de cerca de 20 cm. O feixe apontador colorido normal é activado no equipamento laser médico.

Se a imagem for circular e estiver iluminada uniformemente, o desempenho da sonda laser é aceitável. Se a imagem for fraca ou desigual, a sonda laser não deve ser utilizada.

Todas as sondas foram testadas para garantir uma transmissão eficiente de energia luminosa com os comprimentos de onda de operação. A eficiência de transmissão média para cada calibre é a seguinte: 
20 ga – 96%, 23 ga – 58%, 25 ga – 33%.

Instruções de utilização

Introduza a sonda através da incisão. Se posicionar a sonda laser mais próximo do alvo pretendido irá diminuir o tamanho do ponto de laser, bem como o campo de luz focado. Se afastar a sonda do alvo pretendido irá aumentar o tamanho do ponto de laser, bem como o campo de iluminação.

Advertência

Evite a iluminação desnecessária da retina utilizando o feixe apontador.

Leia cuidadosamente as instruções para uma utilização clínica completa, fornecidas pelo fabricante do equipamento laser médico.

Não aplique uma força excessiva sobre a sonda laser para evitar danificar o produto.

Evite o contacto da sonda laser com tecido humano, sangue ou outros instrumentos, devido ao risco de dispersão não controlada do raio laser ou de danos na sonda laser.

Guarde o produto num ambiente limpo e seco.

A reutilização pode não garantir um óptimo desempenho, segurança ou esterilidade, e pode causar lesões no doente ou infecção.

A utilização de anestésicos inflamáveis ou gases oxidantes, como óxido nitroso e oxigénio, deve ser evitada. Alguns materiais como, por exemplo, o algodão ou a lã, quando saturados com oxigénio, podem ser inflamados pelas altas temperaturas produzidas durante a utilização normal do equipamento laser. Antes de utilizar o equipamento laser, deve permitir a evaporação dos solventes de adesivos e das soluções inflamáveis usadas para limpeza e desinfecção. Deve chamar-se também a atenção para o perigo de inflamação dos gases endógenos.

O utilizador deve reportar qualquer incidente grave ocorrido relacionado com este dispositivo ao fabricante e à autoridade com jurisdição no local do incidente.

Atenção

A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a um médico licenciado ou mediante prescrição de um médico.

RO

Indicaţii de utilizare

Pentru fotocoagulare şi iluminare în timpul intervenţiilor chirurgicale oftalmice. Acest dispozitiv emite lumină, precum şi energie laser către ţesutul vizat, provocând coagularea. Dimensiunea punctului laser poate fi variată alternând distanţa dintre ţesut şi vârful sondei.

Instrucţiuni de utilizare

Sonda laser este concepută pentru utilizare numai împreună cu un laser medical Iridex, în intervalul de transmisie Vis-NIR cuprins între 532 nm şi 810 nm, cu o putere emisă maximă de 2,5 waţi şi care este corespunzător pentru fotocoagulare. Acest dispozitiv poate fi utilizat cu alte surse laser, dar respectiva sursă laser trebuie să fie aprobată de autoritatea americană pentru alimente şi medicamente (FDA) şi să respecte specificaţiile de mai sus. Porţiunea de iluminare a dispozitivului a fost concepută pentru utilizare cu sursa de lumină Bausch & Lomb Stellaris PC. Stellaris PC utilizează o lampă cu arc pe bază de xenon, cu puterea de 75 de waţi, care are o emisie de lumină de 30 de lumeni în intervalul de lungimi de undă cuprins între 441 nm – 665 nm. Vă rugăm să verificaţi dacă sonda laser este compatibilă cu sistemul oftalmic cu care este utilizată. Consultaţi manualul de operare a laserului pentru atenţionările de siguranţă şi pentru a vă asigura că atât laserul, cât şi sursa de lumină respectă cerinţele de mai sus; în cazul neîndeplinirii cerinţelor, nu utilizaţi acest dispozitiv. Dispozitivul este destinat pentru transmiterea de energie, dar nu generează energie. Testarea radiaţiilor optice este de răspunderea fabricantului laserului.

Ambalaj

Sondele laser sunt furnizate în formă sterilă. Sondele laser sunt sterilizate cu etilenoxid şi se garantează că acestea sunt sterile până la data de expirare înscrisă pe eticheta produsului. Fiecare sondă laser este ambalată într-o pungă autoadezivă dublă pentru a facilita introducerea în câmpul steril.

Pregătire

-	Vă rugăm să inspectaţi vizual ambalajul sondei laser sterile pentru posibile deteriorări şi data expirării. Sondele care provin din ambalaje deschise anterior sau deteriorate trebuie să fie considerate nesterile.

- 	Dezambalaţi sonda laser într-un mediu steril.

- 	Amplasaţi echipamentul laser medical într-un cadru sigur, urmând instrucţiunile din manualul sistemului.

- 	Scoateţi sonda laser din suportul de protecţie, îndepărtaţi banda şi desfaceţi.

- 	Capătul proximal (conectorul SMA) se introduce în portul receptor al echipamentului laser medical, urmând instrucţiunile din manualul sistemului.

- 	Introduceţi conectorul pentru iluminare în sursa de lumină sau în adaptorul sursei de lumină corespunzătoare.

- 	Piesa de mână de la capătul distal se utilizează conform indicaţiilor.

Testarea funcţionării

Pentru a testa funcţionarea în vederea utilizării sigure a sondei laser, imaginea razei de ţintire poate fi inspectată înainte de începerea procedurii laser. În acest scop, vârful sondei este îndreptat înainte, către o suprafaţă de culoare deschisă (albă), la o distanţă de aproximativ 20 cm. Raza de ţintire colorată obişnuită este activată pe echipamentul medical laser.

Atunci când imaginea este circulară şi iluminată uniform, funcţionarea sondei laser este acceptabilă. Dacă imaginea este estompată sau inegală, sonda laser nu trebuie utilizată.

Fiecare sondă a fost testată pentru a asigura transmisia eficientă a energiei luminoase la lungimile de undă operaţionale. Eficienţa de transmisie medie pentru fiecare calibru (EN gauge – ga) este după cum urmează: 20 ga – 96%, 23 ga – 58%, 25 ga – 33%.

Indicaţii pentru utilizare

Introduceţi sonda prin incizie. Poziţionarea sondei laser mai aproape de locul vizat va genera o dimensiune mai redusă a punctului laserului, precum şi un câmp luminos concentrat. Îndepărtarea sondei faţă de locul vizat va duce la o dimensiune mai mare a punctului laserului şi un câmp luminos mai larg.

Atenţionări

Evitaţi iluminarea nenecesară a retinei, utilizând raza de ţintire.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile cu privire la toate utilizările clinice furnizate de către producătorul echipamentului laser medical.

Nu aplicaţi presiune excesivă asupra sondei laser pentru a evita deteriorarea produsului.

Evitaţi contactul dintre vârful sondei laser şi țesutul uman, sânge sau alte instrumente, întrucât există un risc de dispersie necontrolată sau deteriorare a sondei laser.

Păstraţi produsul într-un mediu uscat şi curat.

Reutilizarea nu poate garanta funcţionarea, siguranţa sau sterilitatea optime şi poate cauza vătămări sau infecţii pacientului.

Utilizarea anestezicelor inflamabile sau a gazelor oxidante, cum ar fi protoxidul de azot şi oxigenul, trebuie evitată. Atunci când sunt saturate cu oxigen, unele materiale, de exemplu bumbacul sau lâna, se pot aprinde din cauza temperaturilor ridicate produse în timpul utilizării normale a echipamentului laser. Diluanţii conţinuţi în adezivi şi soluţiile inflamabile folosite pentru curăţare şi dezinfectare trebuie lăsaţi să se evapore înainte de a utiliza echipamentul laser. De asemenea, se va atrage atenţia asupra pericolului de aprindere a gazelor endogene.

Utilizatorul trebuie să raporteze către producător și autoritatea locală de jurisdicție, orice incident grav care apare în legătură cu acest dispozitiv.

Atenţie

(SUA) Legea federală stipulează că acest dispozitiv nu poate fi vândut decât de către un medic autorizat sau la cererea unui medic autorizat.

RU

Показания к применению

Устройство предназначено для фотокоагуляции и освещения при офтальмологических хирургических вмешательствах. Это устройство освещает ткань, а также подводит к оперируемой ткани энергию лазера, вызывающую коагуляцию. Размер светового пятна регулируется путем изменения расстояния между тканью и кончиком зонда.

Инструкция по применению

Лазерный зонд предназначен для применения в сочетании с медицинским лазером Iridex, излучающим в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 532 до 810 нм и максимальной выходной мощностью 2,5 Вт, пригодным для фотокоагуляции. Это устройство можно использовать с другими лазерами, однако это должен быть лазер, одобренный FDA (Администрацией по надзору за качеством пищевых продуктов и медицинских изделий США) и соответствующий указанным выше техническим характеристикам. Осветительная часть устройства предназначена для применения с источником света Stellaris PC компании Bausch & Lomb. В источнике Stellaris PC применяется ксеноновая дуговая лампа мощностью 75 Вт и выходным излучением 30 люменов, излучающая в диапазоне от 441 нм до 665 нм. Убедитесь, что лазерный зонд совместим с офтальмологической системой, в которой он применяется. См. руководство по эксплуатации лазера относительно мер безопасности и чтобы убедиться, что лазер и источник света соответствуют вышеуказанным требованиям. Если лазер или источник света не соответствуют требованиям, не применяйте это устройство. Это устройство предназначено для передачи энергии, но оно не генерирует энергию. Испытания оптического излучения выполняются изготовителем лазера.

Упаковка

Лазерные зонды поставляются стерильными. Лазерные зонды стерилизованы этиленоксидом, и их стерильность гарантируется до истечения срока годности, указанного на этикетке изделия. Каждый лазерный зонд упакован в двойной отрывной пакет для облегчения введения в стерильное поле.

Подготовка

-	Осмотрите упаковку стерильного лазерного зонда на предмет отсутствия повреждений и проверьте срок годности. Зонды, содержащиеся в ранее вскрытой или поврежденной упаковке, следует считать нестерильными.

- 	Распакуйте лазерный зонд в стерильной среде.

- 	Установите медицинское лазерное устройство на безопасную настройку согласно инструкции по эксплуатации системы.

- 	Извлеките лазерный зонд из защитного поддона, снимите стяжку и растяните зонд.

- 	Вставьте проксимальный конец (сверхминиатюрный разъем версии А) в приемный порт медицинского лазерного устройства согласно инструкции по эксплуатации системы.

- 	Вставьте разъем системы освещения в соответствующий источник света или переходник источника света.

- 	Используйте рукоятку на дистальном конце, как показано.

Испытание работоспособности

Чтобы испытать работоспособность и безопасность применения лазерного зонда, перед началом лазерной процедуры можно проверить изображение направляющего луча. Для этого кончик зонда направляют под прямым углом на яркую (белую) поверхность на расстоянии примерно 20 см. На медицинском лазерном устройстве активируют обычный цветной направляющий луч.

Если наблюдается равномерно освещенное изображение в форме круга, работоспособность лазерного зонда является удовлетворительной. Если изображение неяркое или неравномерное, лазерный зонд использовать нельзя.

Каждый зонд прошел испытания на передачу световой энергии с высоким кпд на рабочих длинах волн. Средний кпд передачи для зонда каждого калибра составляет: 20 G — 96%, 23 G — 58%, 
25 G — 33%.

Руководство по применению

Введите зонд через разрез. При приближении лазерного зонда к цели размеры лазерного пятна сокращаются, а световое поле становится более сфокусированным. При удалении лазерного зонда от цели размеры лазерного пятна увеличиваются, а световое поле становится шире.

Предупреждение

Избегайте ненужного освещения сетчатки направляющим лучом.

Тщательно изучите инструкцию по полному клиническому применению, предоставленную изготовителем медицинского лазерного устройства.

Не прилагайте чрезмерных усилий к лазерному зонду, чтобы избежать его повреждения.

Избегайте контакта кончика лазерного зонда с тканями человека, кровью или другими инструментами вследствие риска неуправляемого рассеяния световой энергии или повреждения лазерного зонда.

Храните изделие в чистом сухом месте.

При повторном применении может не гарантироваться работоспособность, безопасность и стерильность инструмента, и оно может привести к травме пациента или инфекции.

Следует избегать применения легковоспламеняющихся анестетиков или окисляющих газов, таких как закись азота или кислород. Некоторые материалы, например хлопок или шерсть, при насыщении кислородом могут воспламениться вследствие высоких температур, возникающих при нормальном применении лазерного оборудования. Растворители, содержащиеся в адгезивах и легковоспламеняющихся растворах, используемых при чистке и дезинфекции, должны полностью испариться до применения лазерного оборудования. Следует также обратить внимание на опасность воспламенения эндогенных газов.

Пользователь должен сообщать о любом серьезном инциденте, который произошел в отношении данного устройства, производителю и органу, имеющему юрисдикцию в регионе произошедшего инцидента.

Предостережение

(США) Федеральное законодательство допускает продажу данного устройства исключительно врачу, имеющему право на врачебную практику, или по заказу такого врача.

SK

Indikácie na použitie

Na fotokoaguláciu a osvetlenie pri oftalmologických chirurgických zákrokoch. Táto pomôcka zabezpečuje osvetlenie a privádza laserovú energiu do cieľového tkaniva, čo spôsobí koaguláciu. Veľkosť bodu sa dá upraviť zmenou vzdialenosti medzi tkanivom a hrotom sondy.

Návod na použitie

Laserová sonda je určená na použitie v kombinácii s lekárskym laserom Iridex s prenosom podľa Vis-NIR v rozmedzí 532 nm až 810 nm s maximálnym výkonom 2,5 wattu, vhodným na fotokoaguláciu. Pomôcka sa môže používať s inými laserovými zdrojmi, ale musí ísť o laserový zdroj spĺňajúci uvedené špecifikácie, ktorý je schválený úradom FDA. Svetelná časť pomôcky je určená na použitie so svetelným zdrojom Bausch & Lomb Stellaris PC. V zdroji Stellaris PC sa používa xenónová oblúková lampa s výkonom 75 wattov, ktorá vyžaruje svetlo s výkonom 30 lúmenov v rozsahu vlnových dĺžok 441 nm až 665 nm. Overte, či laserová sonda je kompatibilná s používaným oftalmologickým systémom. V prevádzkovej príručke k laseru si pozrite bezpečnostné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby laser a svetelný zdroj spĺňali uvedené požiadavky. Ak požiadavky nie sú splnené, pomôcku nepoužívajte. Pomôcka je určená na prenos energie, energiu však negeneruje. Testovanie optického žiarenia je povinnosťou výrobcu lasera.

Balenie

Laserové sondy sa dodávajú sterilné. Laserové sondy sú sterilizované etylénoxidom a ich sterilita je zaručená do dátumu exspirácie uvedeného na etikete výrobku. Každá laserová sonda je zabalená v dvojitom odlepovacom vrecúšku, čo uľahčuje umiestnenie do sterilného poľa.

Príprava

-	Vizuálne skontrolujte balenie sterilnej laserovej sondy, či nie je prípadne poškodené, a pozrite si dátum exspirácie. Sondy z už otvorených alebo poškodených balení sa musia považovať za 
nesterilné.

- 	Laserovú sondu rozbaľte v sterilnom prostredí.

- 	Laserový zdravotnícky prístroj nastavte na bezpečné nastavenie podľa návodu v príručke ku systému.

- 	Laserovú sondu vyberte z ochrannej tácky, odstráňte pásik a rozviňte.

- 	Proximálny koniec (konektor SMA) sa vkladá do prijímacieho portu na laserovom zdravotníckom prístroji podľa návodu v príručke k systému.

- 	Osvetľovací konektor vložte do príslušného svetelného zdroja alebo adaptéra svetelného zdroja.

- 	Rukoväť na distálnom konci sa používa tak, ako je uvedené.

Odskúšanie výkonu

Ak v záujme bezpečného používania laserovej sondy chcete odskúšať jej výkon, pred začatím laserového zákroku môžete prekontrolovať obraz zameriavacieho lúča. Hrot sondy vtedy nasmerujte priamo na jasnú (bielu) plochu vo vzdialenosti približne 20 cm. Na laserovom zdravotníckom zariadení sa aktivuje obvyklý farebný zameriavací lúč.

Ak je obraz kruhový a rovnomerne osvetlený, výkon laserovej sondy je prijateľný. Ak je obraz slabý alebo nerovnomerný, laserová sonda sa nesmie použiť.

Každá sonda bola odskúšaná, aby sa overil efektívny prenos svetelnej energie pri prevádzkových vlnových dĺžkach. Priemerná účinnosť prenosu pri každej veľkosti je: veľkosť 20 – 96 %, veľkosť 23 – 58 %, veľkosť 25 – 33 %.

Návod na použitie

Sondu vložte cez rez. Ak laserovú sondu umiestnite bližšie k plánovanému cieľu, veľkosť laserového bodu sa zmenší a svetelné pole sa zaostrí. Ak sondu odsuniete od plánovaného cieľa, veľkosť laserového bodu sa zväčší a osvetľovacie pole sa rozšíri.

Varovanie

Zamedzte zbytočnému osvetleniu sietnice zameriavacím lúčom.

Pozorne si prečítajte pokyny k plnohodnotnému klinickému používaniu, ktoré poskytol výrobca laserového zdravotníckeho prístroja.

Na laserovú sondu nevyvíjajte nadmerný tlak, aby nedošlo k poškodeniu produktu.

Zamedzte kontaktu hrotu laserovej sondy s ľudským tkanivom, krvou alebo inými nástrojmi z dôvodu rizika nekontrolovaného rozptylu alebo poškodenia laserovej sondy.

Výrobok skladujte v suchom a čistom prostredí.

Opakované použitie nemusí zaručiť optimálny výkon, bezpečnosť alebo sterilitu a môže spôsobiť poranenie pacienta alebo infekciu.

Je potrebné zamedziť používaniu horľavých anestetík alebo oxidačných plynov, ako napríklad oxidu dusného a kyslíka. Niektoré materiály, napríklad bavlna alebo vlna, sa po nasýtení kyslíkom môžu vznietiť vplyvom vysokých teplôt vznikajúcich pri bežnom používaní laserových zariadení. Pred použitím laserového prístroja treba nechať vypariť sa rozpúšťadlá z lepidiel a horľavých roztokov používané na čistenie a dezinfekciu. Pozornosť treba venovať nebezpečenstvu vznietenia endogénnych plynov.

Každý závažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s touto pomôckou, musí používateľ nahlásiť výrobcovi a orgánu s príslušnou právomocou v mieste incidentu.

Upozornenie

Podľa federálnych zákonov (USA) je možné túto pomôcku predávať len lekárom s licenciou alebo na ich predpis.

SV

Indikationer

För fotokoagulation och belysning under ögonkirurgi. Produkten ger såväl belysning som laserenergi till målvävnaden, vilket åstadkommer koagulation. Laserpunktens storlek kan varieras genom att avståndet mellan vävnaden och sondens spets ändras.

Bruksanvisning

Lasersonden är konstruerad för att användas i kombination med en Iridex medicinsk laser i transmissionsområdet mellan 532 nm och 810 nm med en största uteffekt på 2,5 W och som är lämplig för fotokoagulation. Produkten kan användas med andra laserkällor men det måste vara en av FDA godkänd laserkälla som uppfyller specifikationerna ovan. Ljusdelen av produkten konstruerades för att användas med Bausch & Lomb Stellaris PC-ljuskälla. Stellaris PC använder en 75 W Xenon ljusbågelampa som avger ljus med en uteffekt på 30 lumen inom våglängdsintervallet 441 nm till 665 nm. Kontrollera att lasersonden är kompatibel med det oftalmiska system som används. Se handboken för laseroperationer om säkerhetsföreskrifter och för att se till att både lasern och ljuskällan uppfyller kraven ovan; om kraven inte uppfylls ska du inte använda produkten. Produkten är avsedd att överföra energi, men alstrar inte energi. Lasertillverkaren ansvarar för att utföra tester avseende optisk strålning.

Förpackning

Lasersonderna levereras sterila. Lasersonderna har steriliserats med etylenoxid och garanteras vara sterila till sista förbrukningsdag som anges på produktetiketten. Varje lasersond är förpackad i dubbla avskalbara påsar för att den lätt ska kunna införas i det sterila fältet.

Förberedelse

-	Undersök den sterila lasersondens förpackning för eventuella skador och sista förbrukningsdag. Sonder från tidigare öppnade eller skadade förpackningar måste betraktas som osterila.

- 	Packa upp lasersonden i steril miljö.

- 	Ställ in den medicinska laserutrustningen på en säker inställning enligt handboken för systemet.

- 	Ta bort lasersonden från den skyddande brickan, ta bort bandet och rulla ut den.

- 	Den proximala änden (SMA-kontakten) förs in i anslutningsporten på den medicinska laserutrustningen enligt instruktionerna i systemhandboken.

- 	Stick in belysningskontakten i lämplig ljuskälla eller adapter.

- 	Handstycket i den distala änden används enligt anvisningarna.

Testning av funktionen

För att testa funktionen för säker användning av lasersonden, kan bilden av riktstrålen granskas innan laseringreppet påbörjas. För detta ändamål riktas sondens spets rakt mot en ljus (vit) yta på cirka 20 cm avstånd. Den vanliga färgade riktade strålen aktiveras på den medicinska laserutrustningen.

När bilden är rund och jämnt belyst, fungerar lasersonden acceptabelt. Om bilden är svag eller oregelbunden bör lasersonden inte användas.

Varje sond har testats för att säkerställa effektiv överföring av ljusenergi vid driftvåglängderna. Den genomsnittliga överföringseffektiviteten för varje G är följande: 20 G – 96 %, 23 G – 58 %, 25 G – 33 %.

Bruksanvisning

För in sonden genom ett snitt. Placering av lasersonden närmare det avsedda målet ger en minskad laserpunktstorlek och ett fokuserat ljusfält. Om sonden backas bort från det avsedda målet ökar laserpunktens storlek och det lysande fältet blir vidare.

Varning

Undvik onödig belysning av näthinnan med den riktade strålen.

Läs noggrant instruktionerna för klinisk användning från tillverkaren av den medicinska laserutrustningen.

Utsätt inte lasersonden för kraftig belastning för att undvika skada på produkten.

Undvik kontakt mellan lasersondens spets och humanvävnad, blod eller andra instrument, på grund av risken för okontrollerad ljusspridning eller skada på lasersonden.

Förvara produkten på en torr och ren plats.

Optimala prestanda, säkerhet och sterilitet kan inte garanteras vid återanvändning, som kan orsaka patientskada eller patientinfektion.

Användning av lättantändliga anestetika eller oxiderande gaser, såsom lustgas eller syre bör undvikas. Vissa material, till exempel bomull eller ylle, kan när de är mättade med syre antändas av de höga temperaturer som uppkommer vid normal användning av laserutrustningen. Lösningsmedel i lim och lättantändliga lösningar som används för rengöring och desinfektion ska ges tid att avdunsta innan laserutrustningen används. Risken för antändning av endogena gaser bör också uppmärksammas.

Användaren ska rapportera alla allvarliga incidenter som inträffat i samband med denna produkt till tillverkaren och den myndighet som har behörighet på den plats där incidenten inträffade.

Försiktighet

Enligt federal lagstiftning (USA) får denna anordning endast säljas av legitimerad läkare eller på legitimerad läkares ordination.